#### MP411IS

使 用 手 册

- 软件、硬件完全兼容MP411

- MP411的隔离型号

- AD DA与USB地线、电源隔离

- USB2.0/USB1.1总线AD采集模块

- 16路12位 AD

- 二路12位DA

- 开关量：16DI/16DO

- 1路20位计数器

- 程控所有硬件设置，免跳线

wwlab

2009/9

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP411IS采集模块

- 手册及光盘。

- USB电缆。

- 20Pin 40Pin电缆。

安装

关掉PC机电源，将MP411IS连接主机的任何一个USB端口并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

# 目录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	1

目录	2

一、MP411IS说明	4

简介	4

与MP411的差别	4

主要特点 、性能：	5

软件、硬件完全兼容MP411。	5

AD部分	5

AD工作模式	5

DA部分	6

开关量输入输出	6

计数器	6

软件支持：	7

硬件	7

二、原理说明	8

简介	8

模拟输入及AD数据计算	8

模拟输入	8

AD转换数据格式与计算	9

DA部分的原理	9

开关量部分的原理：	10

计数器	10

三、安装与连接	12

安装	12

信号连接注意事项	12

连接器插座定义	13

P1： AD DA插座：	13

P2：开关量插座定义：	13

辅助电源插座：	14

内部电源选择	14

配套端子板	15

常用信号的连接、处理。	15

四、软件	17

软件安装与说明	17

软件说明	17

驱动安装	18

接口函数说明	19

设备操作函数	19

AD操作函数	19

DA操作函数	21

开关量操作函数	22

计数器操作函数	22

VC程序编程说明	23

VB程序编程说明	24

五、附录	26

# 一、MP411IS说明

## 简介

MP411IS是一款兼容MP411的USB总线采集模块，在MP411的基础上提供了AD DA的地线、电源与PC  USBb隔离的功能，适合原MP411用户在高干扰、DA输出控制大功率设备的条件下应用。MP411IS的开关量同MP411一样，没有隔离，用户可以通过外接AC145N端子板实现隔离。MP411IS与MP411软件、硬件完全兼容，可以转接替代。

MP411IS具有16路模拟输入,工作在软件启动模式、二路12位DA输出(MP411IS)、开关量16路输入/16路输出、一路20位计数器（MP411IS），支持频率测量。采用USB总线，支持即插即用。MP411IS的所有功能设置都可以通过软件控制，不需要硬件跳线。

注：MP411IS在USB2.0接口条件下速度要远高于1.1接口，建议用户尽量采用USB2.0接口。

### 与MP411的差别

- AD：地线与电源与USB隔离

- DA：地线与电源与USB隔离

- 开关量输出：5伏电平（MP411为3.3伏电平）

- 开关量输入：输入接口内部上拉到高电平

## 主要特点 、性能：

### 软件、硬件完全兼容MP411。

### AD部分

- 地线与PC USB部分隔离，隔离电压大于：1000伏

- 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏，软件控制。

- AD转换器：12位AD，速度2000-16000通道/秒（USB2.0接口，见下表）。

- 通道输入阻抗：1兆欧姆。

- 输入插座：20脚扁平电缆插座(P1)。

- 系统精度：±0.1% FSR。

- 分辨率：12位。

- 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，500个采样点)

- 输入耐电压：±12V，瞬间±30伏。

典型AD转换速度：

- USB1.1接口：200次调用/秒。每次调用可以采集1-16通道。

- USB2.0接口（扫描模式）：单通道2000-4000道/秒，16通道采集时间1ms(等效AD转换速度16KHz)。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：1次平均，AD转换速度：2-3KHz。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：10次平均，采样周期500uS，等效AD转换速度：20KHz。

注：以上测量结果为典型结果，系统：windows XP系统，CPU P4 2G

### AD工作模式

- 启动模式：软件控制。

- 底层采样模式：

模式1：单通道多次平均（次数：1-100次）。

模式2：多通道扫描（最多16个通道）。

### DA部分

    - 与PC USB地线隔离，与AD共用地线，隔离电压大于1000伏。

    - 二路12位DA转换器，20脚扁平电缆插座输出(P1)。

    - 输出电压：10伏/±5伏，每路输出范围可以软件分别设置。

    - 输出电压精度：±0.2% FSR  误差小于±20mV，分辨率12位。

    - 输出电压建立时间：小于100微秒。

    - DA输出速度：2000-3000次/秒（USB2.0接口）

### 开关量输入输出

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 输入接口内部上拉到高电平

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于3.2伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：20毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 插座：40脚扁平电缆插座

- 开关量的输入/输出速度：

USB1.1：200次/秒

USB2.0：2000-4000次/秒

### 计数器

计数器输入与开关量输入第15号共用。

  - 20位加法计数器，上升边沿有效。

  - 支持计数与频率测量功能，频率测量周期（门的开启时间）为硬件控制，时间宽度为1秒。

参数：

    - 最大输入频率1MHz

    - 输入电压：0-5伏

    - 门限电压与开关量输入相同

    - 计数器输入带“史密特”触发器缓冲。

    - 频率测量周期：1秒，分辨率±1微秒。

### 软件支持：

与MP411完全兼容，直接运行MP411软件。

### 硬件

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- 工作电流：500mA。

- 电源：USB供电，如果供电不足，可以利用板上的MINI USB接口补充供电。

- 内部可以跳线选择由外部5伏电源供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 内部板卡尺寸：9cm x 11cm

# 二、原理说明

## 简介

MP411IS采用USB接口兼容2.0/1.1两种标准，控制芯片采用Cypress 公司的CY68013芯片。 AD转换器采用12位200KHz AD，工作在软件启动、软件查询结束模式。AD转换的控制工作由底层的处理器负责以提高转换速度，并提供多通道扫描，单通道平均二种采样模式。 DA输出采用OP07驱动，可以稳定的电容负载。开关量采用门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出，输出上电自动清零。同时具有一个20位加法计数器（MP411IS），并支持1秒周期的频率测量（最大测量频率1MHz）。

原理框图：

模拟输入

16DI

16DO

计数器输入                               数据、地址

总线

DA输出2CH

SW

输入选择

AD

CPU

CY68013

鼓励隔离

隔离

门阵列

DA x2

隔离

USB

接口

# 模拟输入及AD数据计算

## 模拟输入

MP411IS模拟输入为16路单端（通道0-15）输入。输入阻抗1兆欧姆（每个输入对地线连接有一个1兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时±30伏的电压。

AD输入有3档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2号）。输入范围：

单极性：0-5伏

单极性：0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号，双极性指输入电压相对地线为±输入的信号。

### AD转换数据格式与计算

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

## DA部分的原理

MP411IS提供2路12位D/A（0、1号通道），输出单极性模式0-10伏或双极性模式5伏，由软件控制。DA输出上电状态输出为“0”。设置数据有效范围：0-4095，对应输出电压与设置数据的计算：

单极性模式（gsn=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式（gsn=1）：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

data：12位DA数据

gsn：（n=0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

DA输出模式由函数：MP411IS_DA_Mode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)控制，其中gs0、gs1分别选择输出通道0、1号的模式。gs=0设置输出为0-10伏/=1：设置输出为±5伏。

DA输出电压由MP411IS_DA_Data(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)函数控制，dach=0、1选择设置通道0、1号通道，dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

注：MP411IS的DA输出只适应控制静态或准静态对象，不适合输出波形。因为在windows环境下用户无法精确定时，同时DA输出利用USB的VENDOR命令控制，输出速度通常小于4KHz。

## 开关量部分的原理：

MP411IS开关量提供16个输入及16个输出接口。

所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到高电平，如果没有外部输入，读入数据不定。

16位输入DI0-DI15由函数MP411IS_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP411IS_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

MP411IS的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压。

## 计数器

MP411IS具有1路20位加法计数器，具有频率测量功能。计数器输入为上升边沿触发（输入与DI15通道共用），原理框图如下：

1秒定时器            1MHz时钟

定时器

启动

软件启动

计数器控制  1     0

计数输入                                     模式选择

20位计数器

计数器=FFFFFH

计数器溢出标志

计数器可以软件控制二种工作模式：

0模式：加法计数器

1模式：频率测量

计数器模式下，用户启动计数器后，计数器开始工作，每一个上升脉冲边沿使计数器进行“+1”操作。在频率测量模式时，启动测量，1S定时器开始操作，同时计数器开始工作，当定时器停止后，计数器被禁止计数，等待用户读出数据。用户可以通过状态寄存器读出计数器溢出状态标志及定时器结束标志信号。

# 三、安装与连接

## 安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB接口，MP411IS支持2.0及1.1接口标准，由于2.0接口速度更快，因此建议用户尽量采用USB2.0接口。如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP411IS因此不能正常工作，用户可以通过一条MINI USB连线将MP411IS的辅助供电口（mini USB接口）与PC的一个USB口连接，以补充供电。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

## 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- MP411IS的AD DA 与USB是隔离的，模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 模拟输出：

- 输出不要对外部电源短路。

- 输出的电容负载能力有限，注意不能驱动大的电容负载，否则会引起输出不稳定。如果需要驱动电容、电感负载，应该在输出与被驱动设备间加入一个10-500欧姆的电阻。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC140、AC145端子板，将输出与设备隔离。

## 连接器插座定义

MP411IS有二个扁平电缆连接器：P1-20脚、P2-40脚。

- P1:对应16路模拟输入、DA输出。

- P2:IDC40对应32路开关量、计数器输入。

### P1： AD DA插座：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入、输出（AD、DA）的地线。注意：此地线与开关量及USB电源的地线隔离。

- DAOUT0、DAOUT1，脚19，20：DA通道0、1号输出。

### P2：开关量插座定义：

说明：

- DI0-DI15对应开关量输入通道0-15号。

- DI15为复用输入，对MP411IS，DI15同时也作为计数器时钟输入。

- DO0-DO15对应开关量输出0-15号。

- 脚：9，10，19，20，29，30，39，40：地线。

### 辅助电源插座：

5芯 mini USB 接口， 只用了电源供电部分。

如果USB供电不足，可以通过一条mini USB线连接辅助供电口与主机USB接口提供额外的供电。

MP411IS背面

电源

辅助供电  USB    指示

### 内部电源选择

3位跳线器J3选择电源模式，如果用户希望采用自己的5伏电源供电，请：

- 拔掉J3的跳线器

- 电源由J3的2、3脚输入。2脚为+5V,3脚为地线。

## 配套端子板

MP411IS可以配接如下端子板:

- ACS410：专用端子板，支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

- AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/ 输出：共地输出，驱动电流100毫安，输出电压=用户外接电源电压。

- AC140：隔离8入、8路功率继电器端子板。输入电压0-24伏/输出：8路功率继电器（3A AC/DC）。

## 常用信号的连接、处理。

- DA输出驱动感性负载

注：c=1000pF-1uF

- 利用开关量输出驱动继电器

# 四、软件

MP411IS与MP411软件、硬件完全兼容，因此MP411IS的所有软件驱动为MP411的软件、驱动。

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP411IS的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP411IS

## 软件安装与说明

### 软件说明

MP411IS附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista/XP embeded X86操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic编程实例。

- MP411IS测试程序。

- 在光盘的\USB\MP411IS\DRIVER目录中包含：MP411.inf、 MP411.sys 、MP411.dll、MP411.LIB文件。

- MP411.inf 驱动安装文件。

- MP411.sys 驱动程序。

- MP411.dll 动态链接库。

- MP411.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP411IS\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include(MP411IS.h)、LIB文件。

- 在光盘的\USB\MP411IS\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件。

- 在光盘的\USB\MP411IS\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP411IS.bas。

- MP411IS.EXE：测试程序。

### 驱动安装

安装方法：

- 将MP411IS插入一个USB插槽，如果有多个MP411IS模块，请每一次安装一个MP411IS模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP411IS\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP411IS，插入第二块MP411IS模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP411IS.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP411IS。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP411IS -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 接口函数说明

注：MP411IS的所有接口函数为MP411的函数

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 设备操作函数

- 打开一个MP411IS设备

函数：HANDLE MP411_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP411IS设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP411IS模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP411IS设备

函数：long MP411_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP411IS卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数

MP411IS具有二个采样函数，如下：

- MP411_AD()：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

- MP411_AD_Scan()：对从stch到endch通道进行采样。（stch：起始通道，endch：停止通道）

- MP411_AD()

功能：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

函数：long MP411_AD(HANDLE hDevice,

long ch,long gain,long sidi,

long naver)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-15设置采样的通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。Gain=3时无效。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入(MP411IS不支持此功能，可以缺省为0)。

- naver：平均次数，范围1-100次。1次为不平均。

- 函数返回：出口参数：小于0失败，大于等于0时为AD转换结果（0-4095）。

- MP411_AD_Scan()

功能：对通道stch到endch共（endch-stch+1）个通道进行采样。读出数据排列如下顺序：sch sch+1 …….endch

函数：long MP411IS_AD_Scan(HANDLE hDevice,

long stch,long endch,long gain,long sidi,

long *addata);

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- stch、endch：入口参数，设置采样的起始与停止通道号码（endch必须大于或等于stch），如果stch=endch，只对通道stch采样。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。Gain=3时无效。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入(MP411IS不支持此功能，可以缺省为0)。

- addata：存放转换结果的数组，必须至少有16个单元。结果从0号单元开始，读出数据排列如下顺序：sch sch+1 …….endch。

- 函数返回：出口参数：小于0失败。

AD转换数据到电压的转换：

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

### DA操作函数

DA操作：在板卡初始化时，用户需要首先调用MP411_DA_Mode函数设置两个DA输出通道的输出范围，然后调用MP411_DA_Data函数设置输出电压。由于DA输出上电自动清零，因此设置完输出范围后请立即应用MP411_DA_Data函数将输出设置为电压“0”输出（单极性设置数据=0，双极性设置数据=2048）。

DA的电压计算：

单极性模式，输出0-10伏（gsn=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式，输出±5伏（gsn=1）：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

注：

- data：12位DA数据

- gsn：（n=0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

- MP411_DA_Data设置输出数据

功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：long MP411_DA_Data(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)

- hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

- dach=0、1选择设置DA通道0、1号通道。

- dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

- 返回：0成功，-1:失败

- MP411_DA_Mode设置DA输出电压范围

功能：设置对应DA通道的输出电压范围。

函数：long MP411_DA_Mode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)

- hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

- gs0、gs1：分别对应选择输出通道0、1号的输出范围。gs=0

输出为0-10伏/=1：设置输出为±5伏。

- 返回：0成功，-1:失败

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP411_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP411_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

### 计数器操作函数

- 启动计数器计数或测频操作

功能：复位并启动计数器开始计数或测频操作。

函数：long MP411_CNT_RUN(HANDLE hDevice1,long cmode)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cmode：工作模式

=0：启动计数器操作并将计数器与溢出标志清“0”。

=1：启动测频操作，并将计数器与溢出标志清“0”。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 读出计数器数值及状态

功能：读出20位计数器数据、判断计数器溢出、测频模式时判断测频操作是否完成。

函数：long MP411_CNT_RD(HANDLE hDevice1, long *timer_state)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *timer_state：指针，出口数据。在测频操作时，*timer_state=0表示测频操作完成（从启动已经进行了1秒时间周期的计数操作）

- 函数返回：出口参数，=-1计数器溢出，>=0：20位计数器数据。

注：计数器原理请参照“原理说明”一章。

说明：

- 20位计数器的数据范围：0-FFFFFH，大于FFFFFH，认为计数器溢出。

- 测频操作时，由于测量时间为1s,因此被测信号频率：

f=20位计数器数据/1s (HZ)

即读出数据的数值就是信号的频率，单位Hz。

- 频率测量操作的读出数据必须在*timer_state=0以后才有效。

## VC程序编程说明

编程前，将MP411.lib及MP411.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP411.lib、MP411.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP411.lib”)

#include”MP411.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP411.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP411_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP411_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP411IS的操作函数

#pragma comment(lib,"MP411.lib")

#include"MP411.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得MP411硬件操作句柄

hDevice=MP411_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP411_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP411IS的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP411IS.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP411IS\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP411.bas中声明的句柄hd411）。

- 利用MP411_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP411_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP411.bas模块已经包含了所有必要的MP411IS函数的声明语句。

例：

DIM hd411 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd411 = MP411_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP411_CloseDriver hd411  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

# 五、附录