- 使 用 手 册

- AC1054：12位32路A/D

AC1057：12位16路A/D板 ，24路开关量

AC1057P：12位16路程控放大A/D

wwlab

2000年12月

- 目录：

AC1057说明：		              P3

- AC1057简介

- AC1057跳线器设置

- AC1057的I/O地址及I/O功能说明

- AC1057的编程及硬件说明

- . A/D接口          . 数字I/O

- 附录

.电缆接口说明 、AC1057连接器及跳线器位置

AC1057P说明：	       	P43

- AC1057P简介

- AC1057P跳线器设置

- AC1057P的I/O地址及I/O功能说明

- AC1057P的编程及硬件说明

- . A/D接口、. 数字I/O

- 附录                                                                           P40

.电缆接口说明、 AC1057P连接器及跳线器位置

AC1054说明：			P65

- AC1054简介

- AC1054跳线器设置

- AC1054的I/O地址及I/O功能说明

- AC1054的编程及硬件说明

- 附录

电缆接口说明、AC1054连接器及跳线器位置

AC1058说明		       	P61

- .1.  AC1058简介

.2.  AC1058跳线器设置

.3.  AC1058的I/O地址及I/O功能说明

.4.  AC1058的编程及硬件说明

. A/D接口

. D/A接口

. 数字I/O

.5.  附录

.电缆接口说明

. AC1058连接器及跳线器位置

- AC1057板说明：

- AC1057板简介：

AC1057是一款通用A/D板。AC1057具有16路多种量程输入，24路可编程数字I/O(8255)。可方便的构成模拟信号采样系统。AC1057特别适用于：

- 仪表、PC仪器

- 通用多路电压测量

- 主要特点 、性能：

·   A/D转换器:  内置采样保持器,  空径延迟<15ｎＳ。

· 16路单端输入, 输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压:

< +12V / －5.5V，DB25孔式输入连接器。

- 输入为双极性输入幅度：－5V－＋5V，单极性输入幅度0－10V，输入3档跳线器选择放大器，放大倍率：1，2，10倍。对应输入幅度及精度如下：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | ０－± 5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 2 | 0－5V | ０－± 2.5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 10 | 0－1000mV | ０－± 500mV | 0.2% | ± 1.5LSB |

·   A/D最大通过率: 50KHZ (输入放大倍率G＝1，2)，

输入通道建立时间<10uS。通过率：50KHZ (输入放大倍率G

＝10)，输入通道建立时间<20uS。

·   可编程数字I/O, 24路（INTEL8255），TTL电平兼容。26脚扁

平电缆插座输出。

高电压 > 3.5V,      低电压 < 0.4V

输出下拉电流 > 2ｍＡ/路，上拉>2mA

输入电流：<0.1mA

·  AC1057占用4条PC I/O地址线, I/O地址可从200H-2F0H间选择

- AC1057跳线器设置

- S2： I/O地址选择

AC1057的译码占用10条PC－ISA总线的地址线，A0－A9。S2 四位跳线选择器是AC1057的I/O地址选择跳线器, 位于AC1057板的左下部分。AC1057占用4位（A0-A3）地址线, I/O译码由A4－A9  6位决定，其中A9A8被AC1057固定为A9A8＝2H,  即：AC1057的I/O空间为200H-2FFH。S2按二进制方法来确定，S2的1号跳线位置对应选择地址A4（空：选择对应地址为“1”，插上：选择为“0”）......，4号对应A7。S2的选择方式如下：

S2        （注：AC1057板上译码已设置A9A8＝2H）

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 。 | 。 | 。 | 。 |
| A4 | A5 | A6 | A7 |

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "X"，当跳线器为开路时,  表示为:  "-"

AC1057的实际操作地址:  ADR =  基地址(BASE) + 偏移地址(OFF)

BASE－基地址由S2选择, 为200H - 2FFH。例: 欲选择地址=240H, S2设置方法如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | － | X |
| A4 | A5 | A6 | A7 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

- 注：

1。	AC1057的译码地址为：200－2FFH

2。	PC 常用I/O地址：210H－260H，280H－2E0H

2-2: S5输入放大器放大倍率选择

S5的位置见附录。S5－4位跳线器用于选择输入范围，即输入放大器的放大倍率（对应输入幅度见简介中的表格）。S5的1－3位置对应选择放大倍率为：1，2，10倍(注:新款1057的4号位置选择G=5)。例：欲选G＝2，将S5的第2号用跳线器短路。

2-3: S4模拟输入极性选择

AC1057可以工作在单极性或双极性状态，对应的输入范围见前面的简介的表格。S4－跳线器可选择1，2二个位置:

1 位置：对应单极性输入（UNI），0－10V

2 位置：对应双极性输入（BIP），－5V － ＋5V

- AC1057的I/O地址及I/O功能说明

- AC1057 I/O地址分配

AC1057占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE, D0=0 A/D转换完 | A/D输入通道号, CH=0-FH |
| 4 H | A/D结果高8位: ADH | 启动A/D转换 |
| 5H | A/D结果低4位: ADL |  |
| CH | 读入I/O的PA口数据 | 写入I/O的PA口数据 |
| DH | 读入I/O的PB口数据 | 写入I/O的PB口数据 |
| EH | 读入/O的PC口数据 | 写入I/O的PC口数据 |
| FH |  | I/O口的状态控制字 |

注:所有操作为8位读写操作.

例: 如果要启动A/D操作,  偏移=4H 写,  而基地址=240H,  则操作地址为: 240+4=241H 写

- MSC:   OUTP(0X244,0);

BASIC:   OUT  &H244, 0

BOLAND C:   outportb(0X244,0);

相应的如读A/D状态STATE:

- MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；

BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）

BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔb（０ｘ２４０）；

- AC1057操作地址功能介绍

- STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: D7 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换,                                                        D0=0 时,  A/D转换结束.

例:

MSC语言:

do{

i=inp(0x240)  & 1;

}while(i!=0);        // A/D转换结束

BASIC:

10    I=INP(&H240)

20    I = I AND 1

30    IF I <> 0 THEN GOTO 10

- RUN:  4H写, 启动A/D转换

向4H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作

例:   MSC语言:

- OUTP(0X244,0);

- BASIC:           10  OUT &H244,0

- CH:  0H写,  送A/D采样的通道号

CH的低4位: D3 - D0 (0-15)表示设置的A/D通道号, 对应A/D输入16通道的第1路到第16路。

D7     D6     D5    D4    D3    D2    D1    D0

D3－D0＝0－FH

- 例：时钟AC1057为输入通道号为：2

MSC：

ch=2;

oup(0x240,h);

- BASIC:

10    CH=2

20    OUTP &H240,CH

注意:ac1057的输入通道建立时间(既:从一个通道转换到另外一个通道,模拟输入稳定的时间)为10微秒,因此需要为1057保留此建立时间.通常可以利用A/D转换时间为10微秒的特点，令AC1057在转换通道后，空转换一次来完成。

- ADH、ADL：4、5H 读操作－读A/D转换结果

ADH：高8位结果，ADL：低四位结果。定义如下：

D7    D6   D5   D4   D3   D2   D1  D0

ADH： AD11  AD10  AD9  AD8  AD7  AD6  AD5 AD4

ADL： AD3   AD2   AD1  AD0   0    0    0   0

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：

数据＝DATA＝ADH*16＋ADL/16

对应电压（双极性）：

V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：

V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

注： 输入放大器的放大倍率为：G

例：（双极性状态）

MSC:     adh=inp(0x244);

adl=inp(0x245);

data=adh*16+adl/16;

v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

- BASIC:   10  ADH=INP(&H244)

- 20  ADL=INP(&H245)

- 30  DATA=ADH*16+ADL/16

- 40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

- C，D，E，FH，读/写操作：数字I/O读写

C、D、EH对应三个8位可编程数字输入、输出口的PA，PB，PB的读入或写入。

- FH写操作：是设置PA，PB，PC状态（设置为输入或输出）的控制寄存器。

FH的定义：

D7    ＝1

D6    ＝0：

D5    ＝0

D4    ＝1：PA为输入口，＝0：PA为输出口

D3    ＝1：PC口的高4位PC4－PC7为输入，＝0：输出

D2    ＝0

D1    ＝1：PB口为输入口，＝0：PB输出口

D0    ＝1：PC口的低4位PC0－PC3为输入口，＝0：输出

可编程数字芯片8255还支持其它的操作方式，用户可参考

INTEL8255的操作手册。

- 例：设置PA，PB，PC为输出状态，向PA口输出数据DATA＝55H

- MSC：

outp(0x24f,0x80);     //  set  8255 state

outp(0x24c,0x55);   // write data to 8255's PA port

- BASIC

10   OUTP &H24F,&H80

20  OUTP &H24C,&H55

注：

8255的PA、PB、PC口在输出状态时，支持输出的数据反读入功能，用户设置的输出数据，可以从对应端口读回，利用这个方法可以效验8255的正确与否。

- AC1057的编程及硬件说明

- 模拟输入部分：

注意事项：

（1） 连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-5.5V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方                法处理

（5）	输入通道数量不足时，可采用AC157，AC158模拟多路扩

展板（带放大）。

（6）	多余的输入通道最好接地。

A/D采样程序的流程图：

送输入通道号（CH）

↓

- 延时20微秒（可以用进行一次A/D转换来完成）

↓

- 启动A/D转换（RUN）

↓       * 如果是多通

道采样，在

此写入下一

个通道号

判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）

↓

- 读采样结果的高8位－ADH及低4位ADL

↓

- 采样结果处理

↓

- 对通道CH的采样结束

- 例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－

－5V）

- MSC:

#include<conio.h>

main()

{

int i,data;

int adh,adl;

float v;

//设置通道为4

outp(0x240,4);

//延时， 利用转换二次来延时

for(i=0;i<2;i++)

{   // 启动转换

outp(0x244,0);

//判断转换是否完成

while((inp(0x240) & 0x1) !=0);

}

//读转换结果

adh=inp(0x244);

adl=inp(0x245);

data=adh*16+adl/16;

v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0;

}

- BASIC:

10    OUT &H240,4

20    OUT &H244,0

30    I=INP(&H240) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H244)

- 60  ADL=INP(&H245)

70   DATA=ADH*16+ADL/16

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001

- A/D信号由P1－25脚D型插座输入，定义见附录。

- 数字I/O部分：

- 可编程数字I/O由P2，26芯扁平电缆输入/输出。定义见附录。

- 可编程数字I/O的操作及编程见第二章。

- 输入/输出电平为TTL电平。

- 输入幅度<5V，>0V，最大输出电流<2mA，输入吸入电流<0.1mA

- 附录

- 连接器P1、P2定义：

P1：DB25芯D型插头，空式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下（通道0－15，即：NO：1－16）

输入定义：

4，5，6脚对应输入通道：0，2，4

17，18，19脚对应输入通道：1，3，5

8，9，10，11，12脚对应输入通道：6，8，10，12，14

21，22，23，24，25脚对应输入通道：7，9，11，13，15

其它定义：

- 1，13，14脚为：模拟输入的地线－GND

3脚：－12V输出

15脚：＋12V输出

- P2：数字输入、输出连接器

P2的连接排列顺序：

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

缺   口

定义：

脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应PA0－PA7

脚：9，10，11，12，13，14，15，16：对应PB0－PB7

脚：17，18，19，20，21，22，23，24：对应PC0－PC7

脚：25，26：地线

- AC1057P说明

- AC1057P板简介

AC1057P是一款强调模拟性能的通用A/D板，适合测量变送器输出、直流电压等场合的测量应用。AC1057P的程控放大功能使用户获得较一般的采集卡更高的系统动态范围。AC1057P具有32路开关量－16路输入及16路输出，输出的驱动能力较强同时固定的输入、输出具有高的抗干扰能力。AC1057P与AC157－PC插卡式模拟扩展卡组合可以构成多路采集系统。

主要特点 、性能：

·   A/D转换器:  100KHZ A/D公司的AD1674,  A/D内置1微秒采样

保持器,  空径延迟<15ｎＳ.

·   16路单端输入, 输入阻抗>10MΩ, 最大输入电压:

< +12V / －5.5V，DB37孔式输入连接器。

·   输入为双极性输入幅度：０－±  5V，单极性输入幅度：０－

10V，输入程控放大器，放大倍率：1，2，5，10

倍。对应输入幅度及精度如下：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | ０－± 5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 2 | 0－5V | ０－± 2.5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 5 | 0－2V | ０－± 1V | 0.2% | ± 1.5LSB |
| 10 | 0－1V | ０－± 500mV | 0.2% | ± 2LSB |

·   A/D最大通过率: 50KHZ (输入放大倍率G＝1，2)，

输入通道建立时间<10uS。通过率：30KHZ (输入放大倍率G＝

5，10)，输入通道建立时间<20uS。

·    32路开关量（4个8位），TTL电平，16入、16出。二个20脚扁平电缆插座输出、输出。

高电压 > 3.5V,      低电压 < 0.4V

输出下拉电流 > 20ｍＡ/路，上拉>3mA

输入电流：<0.2mA

·  AC1057P占用4条PC I/O地址线, I/O地址可从100H-3F0H间选择

·  尺寸：17.5X11.5厘米

.2.  AC1057P跳线器设置

2-1: JP1   A/D输入极性选择

JP1的二个跳线器位置1，2对应选择AC1057P A/D的输入极性，JP1的1号位置短路时基本输入范围0－10V（单极性输入），JP2的2号位置短路时基本输入0－5V （双极性输入）。

- JP1：

| 1 | 2 |
| --- | --- |

0－10V    0－5V

2-2: JP2  控制基地址选择

JP2－6位跳线选择器是AC1057P的I/O地址的基地址选择跳线器, 位于AC1057P板的中下部分。AC1057P占用4位A0-A3)地址线－称为偏移地址OFFSET, I/O译码由A4-A9  6位决定－称为基地址BASE, AC1057P的I/O空间为100H-3FFH。JP2按二进制方法定，JP2的1号跳线位置对应选择地址A4（设：跳线器，空：0，插上：1），........，6号对应A9。S1的选择方式如下：

- JP2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "1"，当跳线器为开路时,  表示为:  "0"

AC1057P的实际操作地址:

ADR =  基地址(BASE) + 偏移地址(OFFSET)

- BASE由JP2选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=240H, JP2设置方法如下

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

- 注：

1。	AC1057P的译码地址为：100－3FFH

2。	PC 常用I/O地址：100H－1E0H，210H－260H，280H－2E0H，300H－330H

.3.  AC1057P的I/O地址及I/O功能说明

.3-1. AC1057P I/O地址分配

AC1057P占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE, D0=0 A/D转换结束 | A/D输入通道号及输入增益控制, CH=0-3FH |
| 1 H |  | 启动A/D转换, RUN |
| 2 H | A/D结果低8位: ADL |  |
| 3H | A/D结果高4位: ADH |  |
| 4H | 读入一号开关量输入口数据PAI | 写入开关量输出一号口数据PAO |
| 5H | 读入二号开关量输入口数据PBI | 写入开关量输出二号口数据PBO |

例: 如果要启动A/D操作,  偏移=1H 写,  而BASE=240H,  则操作地址为: 240+1=241H 写

- MSC:   OUTP(0X241,0);

BASIC:   OUT  &H241, 0

BOLAND C:   OUTPORTB(0X241,0);

相应的如读A/D状态STATE:

- MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；

BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）

BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔB（０ｘ２４０）；

3-2: AC1057P操作地址详解:

  STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: D7 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换

D0=0 时,  A/D转换结速

例:   MSC语言:       do{

i=inp(0x240)  & 1;

}while(i!=0);        // A/D转换结速

BASIC:           10    I=INP(&H240)

20    I = I AND 1

30    IF I <> 0 THEN GOTO 10

  RUN:  1H写, 启动A/D转换

- 向1H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作

例:   MSC语言:

- OUTP(0X241,0);

- BASIC:           10  OUT &H241,0

  CH:  0H写,  送A/D采样的通道号及设置输入增益

CH的低4位: D3 - D0 (0-15)控制A/D转换输入的通道号, 对应A/D输入16通道的第0道到第15道。D5D4（0－3）控制输入增益。

D7     D6     D5    D4    D3    D2    D1    D0

- D3-D0 =  0 - 15： 对应选择输入 通道0－15号

D5D4：AC1057P的模拟输入程控增益G

00：G＝1

01：G＝2

10：G＝5

11：G＝10

- 例：设置AC1057P输入通道号为：2，增益G＝10

MSC：

ch=2＋0x30;

oup(0x240,i);

- BASIC:

10    CH=2+&H30

20    OUTP &H240,CH

 ADH、ADL：2、3H 读操作－读A/D转换结果

ADH：高4位结果，ADL：低8位结果。定义如下：

D7      D6      D5      D4      D3      D2      D1      D0

ADH：  0       0       0       0       AD11    AD10    AD9    AD8

ADL：  AD7     AD6     AD5     AD4     AD3     AD2     AD1    AD0

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：

- 数据＝DATA＝ADH*256＋ADL

对应电压（双极性）：V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

****  输入放大器的放大倍率为：G，G＝1，2，5，10由CH设置

- 例：（双极性状态）

MSC:     adh=inp(0x243);

adl=inp(0x242);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

- BASIC:   10  ADH=INP(&H243)

- 20  ADL=INP(&H242)

- 30  DATA=ADH*2566+ADL

- 40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

 数字I/O－开关量读写

AC1057P具有2个8位开关量输入、2个8位开关量输出，输入由P3插座输入，输出由P2插座输出。二路开关量输入分别表示为PAI、PBI。输出为PAO、PBO。

- PAO：地址4H写

PBO：地址5H写

PAI：地址4H读

PBI：地址5H读

向相应的口写入数据设置相应的口输出，同时对相应的口读入、读入相应的状态。

.4.  AC1057P的编程及硬件说明

.4-1. 模拟输入部分：

注意事项：

（1）  连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-5.3V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方法处理

（5）	输入通道数量不足时，可采用AC157模拟多路扩展板。

（6）	多余的输入通道接地。

A/D采样程序的流程图：

- 送输入通道号（CH）

↓

- 延时10微秒

↓

- 启动A/D转换（RUN）

↓       * 如果是多通

道采样，在

此写入下一

个通道号

判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）

↓

- 读采样结果的高4位－ADH及低8位ADL

↓

- 采样结果处理

↓

- 对通道CH的采样结束

- 例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－－5V）

- MSC:

#include<conio.h>

main()

{

int i,data;

int adh,adl;

float v;

//设置通道为4，增益G＝2

outp(0x240,4＋0x10);

//延时，转换二次，延时

for(i=0;i<2;i++);

{

// 启动转换

outp(0x241,0);

//判断转换是否完成

while((inp(0x240) & 0x1) !=0);

}

//读转换结果

adh=inp(0x243);

adl=inp(0x242);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0/2;

}

- BASIC:

10    OUT &H240,4+&H10

20    OUT &H241,0

30    I=INP(&H240) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H242)

- 60  ADL=INP(&H243)

70   DATA=ADH*256+ADL

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001/2.000

- A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。

.4-2. 数字I/O部分：

开关量由P2，P3，20芯扁平电缆输入/输出。定义见附录。P2：输出，P3：输入。

- 可编程数字I/O的操作及编程见第二章。

- 输入/输出电平为TTL电平。

- 输入幅度<5V，>0V，最大输出电流<2mA，输入吸入电流<0.1mA

.5.  附录

.5-1. 连接器P1、P2、P3定义：

P1：DB37芯D型插头，空式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

输入定义：

- 2，3，4，5，6，7，8，9脚对应输入通道：0，1，2，3，4，5，6，7

21，22，23，24，25，26，27，28脚对应输入通道：8，9，10，11，12，13，14，15

1，20，10脚为：模拟输入的地线－GND

19脚：＋5V输出

13，32脚：电源GND

- P2：数字输出连接器

P2的连接排列顺序：

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

缺   口

定义：

脚：1 - 8：对应PAO0－PAO7

脚：11- 18：对应PBO0－PBO7

脚：9,10,20，19：地线

- P3：数字输入连接器

P3的连接排列顺序：

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

缺   口

定义：

脚：1- 8：对应PAI0－PAI7

脚：11 - 18：对应PBI0－PBI7

脚：9,10,20，19：地线

- AC1054板说明

- AC1054板简介

AC1054是一款通用廉价A/D板。AC1054具有32路模拟输入。可方便的构成廉价多路模拟信号采样系统。

主要特点 、性能：

·   A/D转换器:  100KHZ A/D公司的AD1674,  A/D内置1微秒采样

保持器,  空径延迟<15ｎＳ.

·   32路单端输入, 输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压:

< +12V / －5.5V，DB37孔式输入连接器。

·   输入为双极性输入幅度：０－±  5V，单极性输入幅度：０－

10V，输入2档跳线器选择放大器，放大倍率：1，2

倍。对应输入幅度及精度如下：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | ０－± 5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 2 | 0－5V | ０－± 2.5V | 0.1% | ± 1LSB |

·   A/D最大通过率: 50KHZ (输入放大倍率G＝1，2)， 输入通道建立时间<10uS。

·  AC1054占用2条PC I/O地址线, I/O地址可从200H-2F0H间选择

·  尺寸：14X11厘米

.2.  AC1054跳线器设置

2-1: S2 I/O地址选择

S1－6位跳线选择器是AC1054的I/O地址选择跳线器, 位于AC1054板的左下部分。AC1054占用2位（A0，A1）地址线, I/O译码由A2-A9  8位决定，其中A9A8＝2H,  即：AC1054的I/O空间为200H-2FFH。S1按二进制确定，S1的1号跳线位置对应选择地址A2（空：选择对应位为：“1”，插上：选择对应为为“0”），6号对应A7。S1的选择方式如下：

S1    （注：AC1054板上译码已设置A9A8＝2H）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "X"，当跳线器为开路时,  表示为:  "-"

AC1054的实际操作地址:  ADR =  基地址(BASE) + 偏移(OFF)

BASE由S1选择, 为200H - 2FFH。例: 欲选择ADR=240H, S1设置方法如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | . | X |
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

- 注：

1。	AC1054的译码地址为：200－2FFH

2。	PC 常用I/O地址：210H－260H，280H－2E0H

2-2: S3输入放大器放大倍率选择

S3的位置见附录。S3用于选择输入范围，即输入放大器的增益（对应输入幅度见简介中的表）。S3的1－2位置对应选择放大倍率为：1，2倍。例：欲选G＝2，将S3的第2号用跳线器短路。

2-3: S2模拟输入极性选择

AC1054可以工作在单极性或双极性状态，对应的输入范围见前面的简介。S2跳线器可选择1，2二个位置

2 位置：对应单极性输入（UNI）

1 位置：对应双极性输入（BIP）

.3.  AC1054的I/O地址及I/O功能说明

.3-1. AC1054 I/O地址分配

AC1054占用2条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE, D0=0 A/D转换完 | A/D输入通道号, CH=0-1FH |
| 2 H | A/D结果低8位: ADL |  |
| 3H | A/D结果高4位: ADH |  |
| 1H |  | 启动A/D转换，RUN |

例: 如果要启动A/D操作,  OFF=1H 写,  而BASE=240H,  则操作地址为: 240+1=241H 写

- MSC:   OUTP(0X241,0);

BASIC:   OUT  &H241, 0

BOLAND C:   OUTPORT(0X241,0);

相应的如读A/D状态STATE:

- MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；

BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）

BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔ（０ｘ２４０）；

3-2: AC1054操作地址详解:

  STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: 8位数据D7－D0的最低位 D0=1 时,  A/D正在转换

D0=0 时,  A/D转换结束

例:   MSC语言:       do{

i=inp(0x240)  & 1;

}while(i!=0);        // A/D转换结速

BASIC:           10    I=INP(&H240)

20    I = I AND 1

30    IF I <> 0 THEN GOTO 10

  RUN:  1H写, 启动A/D转换

向1H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作

例:   MSC语言:

- OUTP(0X241,0);

- BASIC:           10  OUT &H241,0

  CH:  0H写,  送A/D采样的通道号

CH的低5位: D4 - D0 (0-31)表示设置的A/D通道号, 对应A/D输入32通道的第1号通道到第32通道.

D7     D6     D5    D4    D3    D2    D1    D0

D0－D4＝0－31

- 例：AC1054为输入通道号为：2

MSC：

ch=2;

oup(0x240,h);

- BASIC:

10    CH=2

20    OUTP &H240,CH

 ADH、ADL：3、2H 读操作－读A/D转换结果

ADH：A/D的高4位转换结果，ADL：低8位结果。定义如下：

D7      D6      D5      D4      D3      D2      D1      D0

ADL： AD7     AD6     AD5      AD4     AD3      AD2    AD1     AD0

ADH：  0       0       0        0      AD11    AD10   AD9    AD8

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：

数据＝DATA＝ADH*256＋ADL

对应电压（双极性）：

V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：

V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

注： 输入放大器的放大倍率为：G，G＝1或2，由S3决定。

例：（双极性状态）

MSC:     adh=inp(0x243);

adl=inp(0x242);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

- BASIC:   10  ADH=INP(&H243)

- 20  ADL=INP(&H242)

- 30  DATA=ADH*256+ADL

- 40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

.4.  AC1054的编程及硬件说明

.4-1. 模拟输入部分：

注意事项：

（1） 连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-5.5V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方

法处理

（5）	输入通道数量不足时，可采用AC157，AC158模拟多路扩

展板（带放大）。

（6）	多余的输入通道最好接地。

A/D采样程序的流程图：

送输入通道号（CH）

↓

- 延时10微秒

↓

- 启动A/D转换（RUN）

↓       * 如果是多通

道采样，在

此写入下一

个通道号

判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）

↓

- 读采样结果－ADH及ADL

↓

- 采样结果处理

↓

- 对通道CH的采样结束

- 例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－－5V）

- MSC:

#include<conio.h>

main()

{

int i,data;

int adh,adl;

float v;

//设置通道为4

outp(0x240,4);

//延时

for(i=0;i<2;i++);

{

// 启动转换

outp(0x241,0);

//判断转换是否完成

while((inp(0x240) & 0x1) !=0);

}

//读转换结果

adh=inp(0x243);

adl=inp(0x242);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0;

}

- BASIC:

10    OUT &H240,4

20    OUT &H241,0

30    I=INP(&H240) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H243)

- 60  ADL=INP(&H242)

70   DATA=ADH*256+ADL

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001

- A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。

.5.  附录

.5-1. 连接器P1定义：

P1：DB37芯D型插头，空式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下（通道0－31，即：NO：1－32）

输入定义：

1，2，3，4，5，6，7，8脚：

对应输入通道   0，1，2，3，4，5，6，7

10，11，12，13，14，15，16，17脚：

对应输入通道：9，10，11，12，13，14，15

20，21，22，23，24，25，26，27脚：

对应输入通道：16，17，18，19，20，21，22，23

29，30，31，32，33，34，35，36脚：

对应输入通道：24，25，26，27，28，29，30，31

其它定义：

9，28，18，19，37脚为：模拟输入的地线－GND