- W & W  TM

- AC1154

50KHZ多通道12位A/D板

¨  适用于IBM  PC 及兼容机

¨  60路单端输入0－10V，0－±5V

¨  输入程控放大器，G＝1，2，5，10倍

¨  32路开关量：16入、16出

(C) 1999

- AC1154板简介

AC1154是一款强调模拟性能的通用A/D板，适合测量大路数变送器输出、直流电压等场合的测量应用。AC1154的程控放大功能使用户获得较一般的采集卡更高的系统动态范围。AC1154具有32路开关量－16路输入及16路输出，输出的驱动能力较强同时固定的输入、输出具有高的抗干扰能力。

AC1154可以配接AC162端子接线板，提供连接与I/V变换的功能。

主要特点 、性能：

·   A/D转换器:  100KHZ A/D公司的AD1674,  A/D内置1微秒采样

保持器,  空径延迟<15ｎＳ.

·   16路单端输入, 输入阻抗>10MΩ, 最大输入电压:

< +12V / －5V，DB62孔式输入连接器。

·   输入为双极性输入幅度：０－±  5V，单极性输入幅度：０－

10V，输入程控放大器，放大倍率：1，2，5，10

倍。对应输入幅度及精度如下：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | ０－± 5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 2 | 0－5V | ０－± 2.5V | 0.1% | ± 1LSB |
| 5 | 0－2V | ０－± 1V | 0.2% | ± 1.5LSB |
| 10 | 0－1V | ０－± 500mV | 0.2% | ± 2LSB |

·   A/D最大通过率: 50KHZ (输入放大倍率G＝1，2)，

输入通道建立时间<10uS。通过率：20KHZ (输入放大倍率G＝5，10)，输入通道建立时间<20uS。

·    32路开关量（4个8位），TTL电平，16入、16出。二个20脚扁平电缆插座输出、输出。

高电压 > 3.5V,      低电压 < 0.4V

输出下拉电流 > 20ｍＡ/路，上拉>3mA

输入电流：<0.2mA

·  AC1154占用4条PC I/O地址线, I/O地址可从100H-3F0H间选择

·  尺寸：17.5X11.5厘米

- 目录:

.1.  AC1154简介

- .2.  AC1154跳线器设置

.3.  AC1154的I/O地址及I/O功能说明

- .4.  AC1154的编程及硬件说明

. A/D接口

. 数字I/O

.5.  附录

.电缆接口说明

. AC1154连接器及跳线器位置

.2.  AC1154跳线器设置

2-1: JP1   A/D输入极性选择

S2跳线器对应选择AC1154 A/D的输入极性，S2的1、2号位置短路时基本输入范围0－10V（单极性输入），S2的2、3号位置短路时基本输入0－5V （双极性输入）。

- JP1：

| 。 | 。 | 。 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

0－10V    0－5V

2-2: JP2  控制基地址选择

S1－6位跳线选择器是AC1154的I/O地址的基地址选择跳线器, 位于AC1154板的中下部分。AC1154占用4位(A0-A3)地址线－称为偏移地址OFFSET, I/O译码由A4-A9  6位决定－称为基地址BASE, AC1154的I/O空间为100H-3FFH。S1按二进制方法确定，1号跳线位置对应选择地址A4（设：跳线器，空：0，插上：1），........，6号对应A9。S1的选择方式如下：

- S1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "1"，当跳线器为开路时,  表示为:  "0"

AC1154的实际操作地址:

ADR =  基地址(BASE) + 偏移地址(OFFSET)

BASE由JP2选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=300h, JP2设置方法如下

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

- 注：

1。	AC1154的译码地址为：100－3FFH

2。	PC 常用I/O地址：100H－1E0H，210H－260H，280H－2E0H，300H－330H

.3.  AC1154的I/O地址及I/O功能说明

.3-1. AC1154 I/O地址分配

AC1154占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| 偏移地址: A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE, D0=0 A/D转换结束 | A/D输入通道号及输入增益控制， CH |
| 1 H |  | 启动A/D转换, RUN |
| 2 H | A/D结果低8位: ADL |  |
| 3H | A/D结果高4位: ADH |  |
| 4H | 读入一号开关量输入口数据PAI | 写入开关量输出一号口数据PAO |
| 5H | 读入二号开关量输入口数据PBI | 写入开关量输出二号口数据PBO |

例: 如果要启动A/D操作,  偏移=1H 写,  而BASE=300h,  则操作地址为: 300+1=301H 写

- MSC:   OUTP(0X301,0);

BASIC:   OUT  &H301, 0

BOLAND C:   OUTPORTB(0X301,0);

相应的如读A/D状态STATE:

- MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；

- BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）

BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔb（０ｘ２４０）；

3-2: AC1154操作地址详解:

  STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: D7 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换D0=0 时,  A/D转换结束。

例:   MSC语言:

do{

i=inp(0x300)  & 1;

}while(i!=0);        // A/D转换结速

BASIC:           10    I=INP(&H300)

20    I = I AND 1

- IF I <> 0 THEN

- GOTO 10

  RUN:  1H写, 启动A/D转换

- 向1H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作

例:   MSC语言:

- OUTP(0X301,0);

- BASIC:           10  OUT &H301,0

  CH:  0H写,  送A/D采样的通道号及设置输入增益

CH的8位数据D7-D0的低6位: D5 - D0 (0-59)控制A/D转换输入的通道号, 对应A/D输入60通道的第0道到第59道。高二位D7D6（0－3）控制输入增益。

- D5-D0 =  0 - 59： 对应选择输入通道0－59号

D7D6：AC1154的模拟输入程控增益G

00：G＝1

01：G＝2

10：G＝5

11：G＝10

- 例：设置AC1154输入通道号为：2，增益G＝10

- MSC：

ch=2＋0xc0;

oup(0x300,i);

- BASIC:

10    CH=2+&Hc0

20    OUTP &H300,CH

 ADH、ADL：2、3H 读操作－读A/D转换结果

ADH：高4位结果，ADL：低8位结果。定义如下：

D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1  D0

ADH： 0    0    0    0    AD11 AD10 AD9 AD8

ADL： AD7  AD6  AD5  AD4  AD3  AD2  AD1 AD0

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：

数据＝DATA＝ADH*256＋ADL

对应电压（双极性）：

V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：

V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

****  输入放大器的放大倍率为：G，G＝1，2，5，10由CH设置

例：（双极性状态）

MSC:           adh=inp(0x303);

adl=inp(0x302);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

- BASIC:          10  ADH=INP(&H303)

- 20  ADL=INP(&H302)

- 30  DATA=ADH*2566+ADL

- 40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

 数字I/O－开关量读写

AC1154具有2个8位开关量输入、2个8位开关量输出，输入由P2-40芯扁平电缆插座输入，输出。二路开关量输入分别表示为PAI、PBI。输出为PAO、PBO。

- PAO：地址4H写

PBO：地址5H写

PAI：地址4H读

PBI：地址5H读

向相应的口写入数据设置相应的口输出，同时对相应的口读入、读入相应的状态。

.4.  AC1154的编程及硬件说明

.4-1. 模拟输入部分：

注意事项：

（1）连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-5.3V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方法

（6）	多余的输入通道接地。

A/D采样程序的流程图：

- 送输入通道号（CH）

↓

- 启动A/D转换（RUN）

↓  * 如果是多通道采样，在此写入下一

个通道号

判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）

↓

- 读采样结果的高4位－ADH及低8位ADL

↓

- 采样结果处理

↓

- 对通道CH的采样结束

例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－－5V）

- MSC:

#include<conio.h>

main()

{

int i,data;

int adh,adl;

float v;

//设置通道为4，增益G＝2

outp(0x300,4＋0x40);

//延时

for(i=0;i<100;i++);

// 启动转换

outp(0x301,0);

//判断转换是否完成

while((inp(0x300) & 0x1) !=0);

//读转换结果

adh=inp(0x303);

adl=inp(0x302);

data=adh*256+adl;

v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0/2;

}

- BASIC:

10    OUT &H300,4+&H40

20    OUT &H301,0

30    I=INP(&H300) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H302)

- 60  ADL=INP(&H303)

70   DATA=ADH*256+ADL

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001/2.000

- A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。

.4-2. 数字I/O部分：

开关量由P2，40芯扁平电缆输入/输出。定义见附录。

可编程数字I/O的操作及编程见第二章。

输入/输出电平为TTL电平。

输入幅度<5V，>0V，最大输出电流<8mA，输入吸入电流<0.1mA

动态连接库说明：

AC1154提供一个动态连接库，盘中连带一个VB的声明文件，用户需要将声明文件在模块中加入。动态连接库需要拷贝到WINDOWS的SYSTEM目录中或在VB的声明文件中给出全路径名称。

1》A/D操作

ac1154_ad(base,ch,gain,)

base:16位整形数据，AC1154的I/O基地址，由AC1154的S1设置。

Ch:16位整形数据，A/D转换的通道号码。

Gain:16位整形数据，A/D转换的增益，gain=1,2,5,10倍

转换数据为A/D转换的12位结果，范围：0-4095，由ac1154_ad返回(16位整形数据)。对应的电压用户可以参照前面的方法转换为实际的输入电压。

例：通道=3，增益=1，基地址=300H，A/D数据在DATA中

data=ac1154_ad(&h300,3,1)

2》DIO输入操作

ac1154_di(base，port)

base:定义同上

port:=0表示读入DIO的通道0-7，=1：读入通道8-15

8位IO口的数据由ac1154_di返回，16位整形，低8位有效。

2》DIO输出操作

ac1154_do(base，data,port)

base:定义同上

port:=0表示DIO的通道0-7，=1：通道8-15

data:16位整形，低8位表示输出的8位数据。

.5.  附录

.5-1. 连接器P1、P2、P3定义：

P1：DB62芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

输入定义：

脚：1到60对应输入通道：0到59。

脚：61、62对应输入地线。

- P2：数字输出连接器

P2的连接排列顺序：

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

缺   口

定义：

脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应输入PAI0－PAI7

脚：11，12，13，14，15，18：对应输入PBI0－PBI7

脚：9,10,19，20，29，30，39，40：地线

脚：21，22，23，24，25，26，27，28：对应输出PAO0－PAO7

脚：31，32，33，34，35，36，37，38：对应输出PBO0－PBO7

注：

AC1154可以配接AC162端子接线板，提供连接与I/V变换的功能。