AC1558

光电隔离50KHz 12BIT A/D

- 适用于IBM PC 及兼容机

- 32路单端A/D输入

- 输入程控放大, 倍数1、2、4、8倍

W & W  LAB

§1. AC1558板简介

AC1558是一款强调A/D输入模拟功能的低价位, 高性能比的12BIT A/D板，具有隔离功能, 将模拟输入, A/D部分与PC机隔离开, 保护PC机不受外界干扰信号的影响及损坏。AC1558又是一款功能单一的A/D板, 只强调A/D采样功能, 输入带有程控放大器，特别适合多路模拟信号的采集、检测。AC1558由于采用高速光藕，较通常的隔离采用板的速度大大提高。AC1558板上自带隔离DC/DC变换器, 不需要外接电源。

AC1558可广范应用于各种模拟量的测量, 仪表的计算机接口及多路模拟信号的测量。

AC1558具有升级到16位的功能，用户可以与经销商联系升级的方法。注：AC1558升级后，不建议用户应用程控放大。

主要特点、性能:

- A/D转换器: 100KHZ ADS7809模数转换器，最大通过速度50KHZ , A/D内置1uS高速采保，输入通道建立速度10微秒（放大倍率1、2），放大倍率为4、8时为20微秒。

- 模拟输入阻抗 > 100MΩ, 最大无损坏输入电压 < +15V / -15V

- 跳线器选择A/D采样为单或双极性。

- 32路模拟量单端输入, 程控输入放大器, 倍数 1, 2, 4, 8, 输入放大器为AD526。对应输入幅度/精度 ：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | -5V-+5V | 0.1% |
| 2 | 0－5V | -2.5V-+2.5V | 0.1% |
| 4 | 0－2.5V | -1.25V-+1.25V | 0.1% |
| 8 | 0-1.25V | -0.625V-+0.625V | 0.2% |

- 输入与PC机间隔离电压 > 500V

- 板上占用4条地址线(A0-A3), 操作地址100H-3FFH 由S1  6位跳线开关选择(A4-A9)。

目录:

- AC1558简介

- AC1558跳线器设定

- AC1558的地址译码及功能

- AC1558编程及硬件

- AC1558电缆接口说明、电缆联接器及地址选择跳线器位置

§2.  AC1558跳线器设定

S1地址译码选择,AC1558地址设置：

S1：六位拨码开关设置AC1558的工作地址，设置方法如下：

PC译码占用10条地址线，其中A0-A3被AC1558译码占用，A4-A9（基地址）由开关S1选择。开关按二进制排列，S1的1-6号对应地址A4-A9。开关设置为“ON”时表示选择对应位为“0”，为“OFF”表示对应位为“1”。例：设置地址240H，对应A4-A9=24H=100100。开关位置为：

S1

| ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

基地址能在100-3F0H中选择(低于100H的I/O地址空间为PC主板占用)。

实际地址  (ADR) = 基地址 (BASE) + 偏移址 (OFFSET)

例: 欲选择操作段地址 SEG 为:240H, S1的设定方法如上图:

* 本卡出厂前即设为此地址 (240H) 。

S2－AC1558的输入极性选择

S2：三位跳线器选择AC1558的输入极性为：

1、2短路，单极性：0－＋10V

2、3短路，双极性：－5V－＋5V

对应的输入范围：

| 放大倍率 | 单极性输入 | 双极性输入 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0－10V | -5V-+5V |
| 2 | 0－5V | -2.5V-+2.5V |
| 4 | 0－2.5V | -1.25V-+1.25V |
| 8 | 0-1.25V | -0.625V-+0.625V |

J1的1、2位置短路选择单极性输入，2、3位置短路选择双极性输入。

§3  地址译码及功能说明

A0 - A1地址 BASE 由AC1558板占用, 分配如下:

(((((((((((((((((((((((((((((((

A0-A1        读操作(RD)                  写操作(WR)

(((((((((((((((((((((((((((((((

0 h   A/D 状态, D0=0 A/D转换完     A/D输入通道号及放大增益

1 h  				        启动A/D转换

2 h   A/D结果低8位

3 h   A/D的高4位结果

(((((((((((((((((((((((((((((((

例: 如果我们已设定段地址为: 240H ,  要送A/D转换通道号, 则地址

为: 240H + 0H = 240H 写操作.

常用的PC语言的IO语句：

MSC  C 或BORLAND C

输入：data=inp(adr)

输出:  outp(adr,data)

TC:

输入：data=inport(adr)

输出:  outport(adr,data)

WIN95   DLL  FOR  VB:

输入：data=vbinp(adr)

输出:  vbout adr,data

BASIC:

输入：data=inp(adr)

输出:  outp adr,data

data:数据，adr:地址

详细说明:

▲ A0A1=0H  写操作

功能: 设置A/D转换通道号及放大器增益

D7    D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

┗━━┛    ┗━━━━━━━━┛

增益 G         通道号CH: 0 - 31

00: G=1

01: G=2

10: G=4

11: G=8

操作: BASIC :  10 CH=3     ; 通道3

20 G=3      ; 增益为8倍

30 P=CH+G*32 ; 送入0H的数据

40 OUT &H240, P  ; 地址240H

MSC    : int Ac1558_g,Ac1558_ch,Ac1558_cnrl;

.......

Ac1558_ch=3;

Ac1558_g=3;

Ac1558_cnrl=Ac1558_ch+Ac1558_g<<5;

outp(0x240,Ac1558_cnrl);

汇编:    mov al, c3h

mov dx, 240h

out dx,al

▲ A0A1=0H  读操作

功能: 判断A/D转换结束

D7    D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

┃

=0 A/D 结束

=1 A/D 忙                     BASIC: 10   I=INP(&H240)

20   IF (I AND 1) <> 0 THEN GOTO 10

30    A/D 采样结束

MSC: int i;

........

do

i=inp(0x240);

i=i & 1;

while(i!=0);

//   A/D 采样结束

▲ A0A1=2H, 3H  读操作

功能: 读A/D转换结果

A0A1=2H : 读低8位数据, 令为: AD_L

A0A1=3H : 读高4位数据, 令为: AD_H

A/D转换结果 = ( AD_H * 256 ) +  AD_L

BASIC:  10 REM  A/D 采样结束

20 ADL=INP(&H243);

30 ADH=INP(&H242) AND &HF

40 DATA=ADL+ADH*256

50 VUN=DATA*10000.0 / 4095.0 /  G

60 VBIP=(DATA-2048)*5000.0 /2048 /G

MSC:   int ad_l,ad_h,ad_data;

float vun,vbip;

int g;

........

ad_l=inp(0x242);

ad_h=inp(0x243) & 0xf;

ad_data=ad_l+ad_h*256;

vun=(float)data*10000.0/4095.0;

vun=vun/g;

vbip=(float)(data-2048)/2048.0/(float)g;

以上 VUN 为: 对应A/D单极性输入计算出的输入电压, G为放大倍率

VBIP 为: 对应A/D双极性输入计算出的输入电压, G为放大倍率

单极性输入      V = AD_DATA * 10000 / 4095 / G (mV)

双极性输入      V = (AD_DATA-2048) * 5000 / 4095 / G (mV)

* (1) AD_DATA : A/D 的结果

* (2) G : 放大倍率，G＝1、2、4、8

注：对于16位AD转换的校正为：

单极性输入      V = AD_DATA * 10000.0 / 65535.0 / G (mV)

双极性输入      V = (AD_DATA-32768.0) * 5000 / 32768.0 / G (mV)

▲ A0A1=1H 写操作

功能: 启动A/D转换

BASIC:  10 OUT &H241,0

MSC:    outp(0x240,0);

§4.   AC1558的编程及硬件

<一>A/D接口:

(1)输入极性选择:

AC1558的输入有 " 单(0 - 正输入)/双极性(0 - ±输入) ", 由"J1" 二路跳线器选择。

AC1558在多路转换时, 应注意放大器的建立时间, 数据如下:

G=1、2:     10uS            到 0.01%

G=4、8:     20uS            到 0.01%

如一次对单一通道进行多次采集, 可不计建立时间

A/D转换结果的处理:

■ 单极性:

设A/D的高4位结果为: AD_H, 低八位结果为: AD_L

A/D结果:

AD_DATA = AD_H*256 + AD_L

AD_DATA = 0 - 4095

对应电压:

AD_V = ( AD_DATA*10000.0 / 4095.0 ) / G  (mV)

G=1, 2, 4,8

■ 双极性:

设A/D的高4位结果为: AD_H, 低八位结果为: AD_L

A/D结果:AD_DATA = AD_H*256 + AD_L

AD_DATA = 0 - 4095

对应电压: AD_V = ( ( AD_DATA - 2048 )*5000.0 / 2048.0 ) / G (mV)

* 在附送的盘中, 程序AC1558.C为一采样程序, 子程序

int ac1558_ad(int ch,int gain)

为对某一通道(CH道)进行采样的子程序, 结果由AC1558_AD返回,ch：通道号， gain增益。

下面是一个A/D转换的流程图:

- 设置通道及增益

- 延时20微秒（可以对AD进行二次转换操作）

- 启动AD转换

- 判断转换是否结束

- 读入ADH及ADL的转换数据

注：如果用户希望高速转换，可以在设置通道及增益后延时10微秒，然后启动AD转换，同时设置下一个通道及增益，再判断转换是否结束。

* 在附赠的软盘中有一个名为: AC1558.C 的程序, 其中的:

int AC1558_AD(int ch, int gain) 是一个采样子程序,

CH: 欲采集输入的通道号, 取值 0 - 31 , 对应A/D输入的通道1 - 32

GAIN: 放大器增益控制, GAIN = 0－3, 对应放大倍率为: 1、 2、4、      8倍。

A/D的转换结果由 AC1558_AD返回, ( 范围 0 - 4095 )

§5. 外部I/O联接插座接线图

37D型头电缆连接器P1(位于AC1558板的前端, 见附录)是16路模拟量输入，引入端口, 定义如下: (DB37接线座的头部标有对应的管脚号, GND: 地线)

脚1－8：对应输入通道0－7。

脚10－17对于输入通道8－15

脚20－27：对应输入通道16－23

脚29－36：对应输入通道24－31

脚9，28，18，37：GND

AC1558各电缆联接器及地址选择跳线器位置