AC1820  AC1830

使 用 手 册

- AC1820: 12位800KHZ A/D板

- AC1830：16位200KHZ A/D板

W & W  LAB

©  1999.5.

AC1820

使 用 手 册

简介

AC1820提供16路单端输入12位AD转换，AD转换速度最快为800KHZ，支持1－16路的波形信号的采集。AC1820采用板上RAM存储方式，可以脱机采样，适合WINDOWS系统的应用。AC1820板上带128K字RAM，可以扩充到512K字。AC1820适合：中高速信号、波形采集及记录等应用场合。

性能、指标：

模拟部分

- 16路单端输入。输入范围-5V-+5V，输入建立时间小于1微秒

- 输入通道自动扫描，可以程控从任意通道开始到任意通道结束。输入采用DB25（孔）插座。

- 12位800KHZ AD（ADS7819），分辨率12位，系统精度0.1%，RMS噪音小于1.5LSB,多通道时每通道的采样速度：

- 800K/通道数量。

- 输入最大耐压12V ，输入阻抗大于100M。

工作方式：

- 板上自带128K X 16BIT RAM，可以扩充到512K字，存储方式

- AD启动方式：软件、外部触发（上升边沿有效）

- AD转换控制：板上16位定时器(4MHZ基准)、外部时钟输入

- 外部触发电平：TTL电平

- 外部时钟输入：TTL电平

- 板上时钟：4MHZ基准，16位分辨率，程控转换速度800KHZ-16毫秒。

- 程控采样长度，16位计数器+16倍分频器控制。采样长度16-512K，程控。

- 中断占用：IRQ10，11，12，15跳线器选择

- AD数据读入采用16位ISA总线，16位操作。

其它：

- 译码地址：100H－3FFH

- 开关量DIO，8入及8出，TTL电平，输入电流小于0.5毫安，输出电流大于5毫安。采用20PIN扁平电缆插座。

- 尺寸：20 X 12厘米，+5V供电，ISA总线插卡。

- 板上DC－DC为模拟部分供电。

- 工作温度范围：0－70度。

目  录

§1：简介

§2：跳线器设置

2－1：IO地址设置

2－2：中断

§3：IO译码与编程

§4：软、硬件说明及编程

4－1安装

4－2原理

4－3编程

§5：跳线器位置与连接器定义

§2  跳线器设置

## 2-1: S1 I/O地址选择

S1－6位跳线选择器是AC1820的I/O地址选择跳线器, 位于AC1820板的中下部分。AC1820占用4位A0-A3地址线, I/O译码由A4-A9 ，6位决定，AC1820的I/O空间为100H-3FFH。S1按二进制方法定，S1的1号跳线位置对应选择地址A4.......6号对应A9。S1的相应位为“跳线器短路－表示为“X”“时，对应选择相应位为“0”，“开路－表示为“－”“时对应选择相应位为“1”。S2的选择方式如下，S1的设置地址为300H。

#### S1

| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | － | － |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AC1820的实际操作地址:

ADR =  偏移地址(OFFSET) + 基地址(BASE)

BASE由S1选择, 为100H - 3FFH。

例: 欲选择ADR=300H, 上面是S1＝300H的设置方法 （*  此地址为出厂时的缺省地址）

注：

1	AC1056的译码地址为：100－3FFH

2	PC常用I/O地址：210H－26FH，280H－2EF0H，300－36FH

2-2: S3中断选择

S3用于选择AC1820的中断，S3的1，2，3,4四个位置对应选择中断10，11，12，15号。如果不用中断，可以将短路器去掉。

§3  IO译码地址及使用说明

AC1820占用16个IO译码地址，对应四条地址线A0－A3，地址的偏移分配如下（OFFSET）：

| 偏 移 | 读操作 | 写操作 |
| --- | --- | --- |
| 0H | 状态字，STATE | 设置起始及结束通道号，CH |
| 1H | REW，AC1820复位 | 启动RUN |
| 2H | 16操作，读RAM数据，RADN |  |
| 4H |  | 模式字，MODE |
| 8H | 8位开关量输入，DIN | 8位开关量输出，DOUT |
| CH |  | 定时器通道0，TD |
| DH |  | 采样长度计数通道1，LD |
| FH |  | 定时器初始化，TCNRL |

附：常用的IO操作命令：

读：

MSC：  i=inp(adr),      i=inpw(adr)     (16BIT  I/O )

TC:     i=inportb(adr)     i=inportw(adr)   (16bit  I/O)

VB DLL  i=vbinp(adr)    i=vbinpw(adr)

写：

MSC:    outp(adr,data)

TC:     outportb(adr,data)

VB DLL  vbout  adr,data

说明：

0H读，STATE：读入状态

读入数据的8位D0－D7的D0位有效，其余可以忽略，定义如下：

D0＝0：AD转换结束

D0＝1：AD正在转换

0H写，CH：设置起始及停止采样通道号

AC1820支持自动通道扫描，即用户可以设置采样的起始及结束通道号码，启动后AC1820自动按照从起始到结束通道号码的顺序自动/循环转换通道并进行采样，直到采集到用户定义的采样长度后结束。

对0H偏移进行连续二次写入操作，设置通道模式。

注意：必须进行连续二次同样的通道设置操作。

CH的8为数据D0-D7定义：

D0-D3=0-15，对应采样的起始通道号STARTCH

D4-D5=0-15，对应采样的结束通道号，STOPCH

注意：STOPCH必须大于或等于STARTCH。

1H写，RUN：写入1H偏移，启动AC1820。

AC1820的二种启动模式下，RUN的作用：

- AC1820在软件启动模式时，启动后AC1820开始运行。

- AC1820在外部触发模式时，启动后在外部触发有效（上升边沿输入到来）后，AC1820开始采样

2H 16位读，功能：读取RAM中的数据，16位IO操作。

当检测AC1820转换结束或中断有效时，用户一次将RAM中的16BIT采样数据顺序读走，即对2H口进行设置采样长度的连续读入操作。

数据转换：

数据DATA为12位补码，范围DATA＝0H－FFFH，对应12位采样数据，定义如下：

双极性输入(0－5V)：

16进制     10进制       对应电压

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

0H          0            +0V

3FFH       1023         +2.5V

7FFH        2047         +5V

800H        2048         -5V

C00H        3072         -2.5V

FFFH        4095         -0V

DATA如果转换为12位有符号数，既：DATA=DATA*16/16

电压V＝DATA×5000/（2048）  （毫伏）

数据顺序：

RAM中的数据存放顺序是按照通道采样顺序顺序存放的，例如起始通道为N，结束通道为M，顺序为：

N，N+1，....，M，N，N+1，….,顺序循环存放，M为设置的采样通道的最后一个号码。

4H写，模式控制

MODE：控制AC1820的触发启动方式及时钟输入选择。

MODE的D0－D7八位的定义：

D0：启动模式控制

D0＝0，软件启动，AC1820在设置完毕后，写入RUN开始工作

D0＝1，外部触发启动，设置后，写入RUN后并在外部触发有效后，AC1820启动。

D1：时钟选择

D1＝0，选择板上时钟，AC1820转换依靠板上时钟驱动转换，一次时钟脉冲AD转换一次。

D1＝1，选择外部时钟，依靠外部时钟驱动转换，一次外部时钟脉冲的上升边沿启动AD一次转换。

1H读，REW－复位AC1820

对1H偏移量进行一次读入操作，复位AC1820。在设置AC1820前及启动AC1820或进行读数前应该进行REW操作。如果用户中途希望停止AC1820的操作，写入REW即可。

功能：复位AC1820及停止AC1820的采集。

8H读、写，开关量操作

AC1820具有8个开关量输入及8个开关量输出（带锁存）口。7H的读操作的8位数据D0－D7对应读入开关量的DI0－DI7，7H的写操作的8位数据D0－D7对应设置输出DO0－DO7。

例：读入DI放在DATAIN中，同时输出8位数据AAH。

#include<conio.h>

main()

{

int datain;

int datao=0xaa;

datain=inp(0x308);

outp(0x308,datao);

}

C、D、FH  定时器设置

AC1820的板上定时器为8253或8254，应用定时器必需对8253进行设置及初始化。初始化包括控制字（FH写），通道0，1的16位数据。注意8253的数据为16位，必需连续分二次写入，第一次为低8为，第二次为高8位。

AC1820的板上基准时钟为4HMZ，250nS。

FH：的初始化操作为连续写入二个控制字，控制字为：34H  74H。

DH：AC1820采样长度控制计数器，AC1820的采样长度：

L=LD*16，  LD计数器设置的16位数值

CH：决定AD采样周期，采样周期为：

T＝0.25uS X  N （微秒）

例：设置AC1820的采样为软件启动、内时钟、采样起始通道为1，停止通道为15，采样周期为1.25微秒（800KHZ, 数据＝5）。采样长度为l=10000

#include<conio.h>

int tdata=5;

int mode=0;

int startch=1;

int stopch=15;

unsigned int l=10000;

main()

{

int i,j,k;

//rew

I=inp(0x301);

//通道

i=startch+stopch*16;

outp(0x300,I);

outp(0x300,I);

// mode

outp(0x304,mode);

//timer cnrl

outp(0x30f,0x34);

outp(0x30f,0x74);

// timer 1‘s data

outp(0x30c,5);

outp(0x30c,0);

// sampling  长度

outp(0x30d,l & 0xff);

outp(0x30d,l >>8);

}

§4  软、硬件说明及编程

4－1：安装

- 关闭PC机电源

- 设置AC1820的IO地址、中断及输入选择跳线

- 插入AC1820，并将接线连接好

注意：

- 模拟输入连线必需采样屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层只能在一端连接到地线。

- 输入的模拟地用于模拟信号的地线，数字地用于外部触发等输入的数字信号地 （如果不用，可以悬空）。二个地线不能在AC1820上连接，如果需要可以在前端接地。

- 模拟输入电压不能超过，15V，外部触发。外部时钟输入电压不能超过5V，不能小于0V。

4－2：AC1820原理

AC1820由模拟输入转换开关，AD转换器，数据存储RAM，采样控制等部分构成。AD转换采用12位800KHZ模数转换器， 输入16通道自动扫描，通道的起始与结束通道可以程控。同时提供软件触发与硬件触发二种启动模式。板上8253的通道0，提供4MHZ基准时钟的16位定时器，用来控制采样周期。8253的通道1提供采样长度计数的功能。

框图：

16路输入     DB25        16：1         A/D       128K×16

插座      多路开关                   RAM

16位定时器         通道控制

4MHZ               采样控制        地址计数器

外部时钟

外触发

8路DI                         PC总线

开关量    8路DO

AC1820的16路模拟量与外部触发、时钟输入由DB25（控）－P1输入，DIO8人、8出由P2－20PIN扁平电缆输入，定义见§5章。

4－3：采样控制与编程

读数：

AC1820的RAM中等数据按用户设置的采样通道数顺序从地址“0”开始存放在RAM中，数据宽度为16位，其中低12位为采样有效数据，高4位自动设置为“0”。

例：起始通道为“0”，结束通道为“N”，数据顺序为：

数据：     0   1  2 …N， (N＋1)，（N＋2），…

通道：     0   1  2 …N，    0，      1，    …

读数时，应用REW复位操作将地址复位到“0”，用户连续从2H偏移量口读入数据，等效顺序从第一个采样电开始读入数据。

AC1820采样数据的校正：

AD转换结果为DATA＝0－4095，12位，对应的电压变换见上一章，“2H读操作”一段。

AC1820的工作模式：

- AD的启动模式：软件、硬件触发（上升边沿有效）

软件启动：设置AC1820的模式、定时器后，启动AC1820，AD开始采样。

硬件触发：设置AC1820的模式、定时器后，启动AC1820，当由外部触发输入时，AD开始采样。

- 时钟模式：AC1820支持板上时钟（4M基准，16位可编程定时器）或外部时钟。当外部或板上时钟触发到来时，AC1820将会对通道0－用户设置停止通道进行一轮采样。

AC1820的编程顺序：

- REW，复位1820

- 设置采样起始及结束通道，并进行二次连续写入CH操作

- 设置工作模式（MODE）

- 设置定时器及采样长度控制字、初始化数据

- REW复位

- 启动AC1820

- 判断0H读状态的D0是否为“0”

- 是，采样结束。

- 写入REW，复位地址计数器

- 读入采样数据放在用户数组中

例：设置AC1820

软件启动、应用板上定时器，周期1.25微秒(数据为5)，起始通道为0，停止通道为15（16个采样通道）。采样数据放在DATA中，采样长度为16000。

#include<conio.h>

int data[20000];

int tdata=5;

int startch=0;

int stopch=15;

long saml=16000;

main()

{

int i,j,k;

long l;

// rew

I=inp(0x301);

// channel

I=startch+stopch*16;

Outp(0x300,I);

Outp(0x300,I);

// mode

out(0x304,0);

// timer cnrl data

outp(0x30f,0x34);

outp(0x30f,0x74);

// timer 1‘s data, sam length

l=saml/16;

outp(0x30d,(l) & 0xff);

outp(0x30d,(l >> 8));

// sample speed cnrl

outp(0x30c,tdata & 0xff);

outp(0x30c,tdata>>8);

// rew

I=inp(0x301);

// run

outp(0x301,0);

// if sam end?

do{

j=inp(0x300) & 1;

}while(i!=0);

// rd data

// rew

I=inp(0x301);

for(l=0;l<saml;l++)

{

data(dpt+l)=inpw(0x302);

}

在AC1820的附送盘中，有二个子程序

- ac1820_ini(int tdata,long saml, int startch,int stopch, int trsl,int clksl)

功能：初始化AC1820。

trsl:＝0软件启动，＝1硬件触发

clksl:＝0应用板上时钟，＝1应用外部时钟

startch:采样起始通道，=0-15

stopch:采样停止通道，＝0－15

tdata:采样速度控制定时器数据， 采样速度=4000/tdata(KHZ)

saml： 长整形，采样长度， 16-128K

- ac1820_sam(int *data_pr,long sam_l)

功能：启动AD，判断采样结束，从RAM中读取长度为sam_l长的数据，放在data_pr指向的数组中。

上面的例子可以应用以上子程序，如下：

＃include<conio.h>

int data[16000];

unsigned int tdata=5;

main()

{

int i,j,k;

// ini

ac1820_ini(tdata,16000L,0,15,0,0);

// sampling

ac1820_sam(data,16000L);

}

在AC1820的附送盘中，有如下DLL程序

- 初始化AC1820，并启动AD转换

integer ac1820_ini(base, tdata, saml, startch, stopch, trsl, clksl)

base:16bit整形，AC1830的跳线器选择的基地址

tdata:16bit整形，定时器初始化数据=5-65535

saml:32bit长整形，采样长度，16-128K

startch:16bit整形，采样起始通道

stopch:16bit整形，采样结束通道

trsl:16bit整形，触发选择，=0软件，=1外部触发

clksl:16bit整形，时钟选择，=0板上时钟，=1外部时钟

例：I=ac1820_ini(&H300,20,1000,0,15,0,0)

采样通道0-15，速度200KHZ，长度1000，设置地址300H，软件触发，应用板上时钟。

- 判断AC1820转换是否结束，如果结束从RAM中读入长度为SAML的数据

integer ac1820_rd(base，data(0),saml)

功能：

- 判断转换是否结束，如果AC1820_RD的返回值为“0”，表示AD转换正在进行。如果返回数值为“1”，表示转换结束并DATA数值中等数值有效。

- 从AC1820的板上RAM中读入数据放在DATA数组中，数据长度为SAML，数据=-2048 - +2047，对应电压-5V - +5V， 电压V=数据*5000/2048(毫伏)。注意：此函数传递的是数组指针或地址，VB声明中应用BYREF声明，C语言应用指针变量。

BASE：16位整形，AC1820的基地址

DATA(0):VB定义的16位整形数组的第一个单元，或C语言中的指针

SAML：LONG 32位长整形。

例：设置AC1820采样长度1000，速度200KHZ，起始通道/结束通道为0、15，软件启动，板上时钟，采样数据存放在DATA中，BASE地址为300H。

Dim data(10000) as integer

Dim saml as long

REM 初始化

Saml=1000

i=ac1820_ini(&h300,20,saml,0,15,0,0)

REM 判断转换结束并读数

do

I=ac1820_rd(&h300,data(0),saml)

Loop until I=1

- 8位DIO操作

integer ac1820_do(base,data)

写入8位DO数据DATA(整形，低8位有效)

integer ac1820_di(base)

读入DI的8位数据，由AC1820_DI返回。

注意：

- DLL库必须放在WINDOWS的SYSTEM的目录下或当前工作目录中或在DLL的VB模块声明中给出详细的路径。

- AC1820.BAS为一个VB的声明模块，可以在VB的模块选项中插入

4－4   DIO

开关量由P2－20PIN扁平电缆插座输入、输出。P2的定义见下一章。DIO的操作直接对8H偏移口进行读写即可。

§5  跳线器位置与插座定义

5－1：跳线器位置

P2                                          P1

S3                S1

1        6

5－2插座定义：

## P2：

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

缺   口

脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应开关量输入通道DI0－DI7。

脚：11，12，13，14，15，16，17，18：对应开关量输出DO0－DO7

脚：9，10，19，20：GND

P1：DB25插座

插座上标记有脚的号码。

脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应模拟输入0－7通道。

脚：14，15，16，17，18，19，20，21对应输入通道8-15。

脚：9，22：模拟GND

脚12：外部触发输入

脚13：外时钟输入

脚25：数字GND（触发与时钟输入应用）