AC6010

使 用 手 册

wwlab

2002/4

目录

- 简介

- 介绍

- 性能

- 原理说明

- 安装与设置

- 安装

- A/D输入选择

- 配套端子板

- 编程

- 软件安装

- 模拟采集

- 开关量

- I/O功能说明

- 附录

- DB25插座、DIO插座

- AC6010示意图

- 电位器调整。

- 常用信号的连接、处理。

一、AC6010说明

AC6010板简介

AC6010是一款廉价通用A/D板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。适合测量变送器输出、直流电压等场合的测量应用。AC6010具有32路模拟输入、32路开关量－16路输入及16路输出。AC6010采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。对需要模拟输出的用户可以选择AC6011，与6010兼容。

主要特点 、性能：

- A/D转换器:  120KHZ 12位A/D  ADS7816,  A/D内置采样保持器。工作方式：软件查询。

- 32路单端输入, 输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压:< +12V / －5.5V，瞬时输入耐压：-25V - +30V，DB37孔式输入连接器。

- 输入为双极性输入幅度：  5V，单极性输入幅度：5V、10V输入程控放大器，对应输入幅度及精度如下：

| 输入 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 0－10V | 0.1% | 1LSB |
| 0－5V | 0.1% | 1.5LSB |
| -5V－+5V | 0.1% | 1LSB |

- A/D最大通过率: 60KHZ,输入通道建立时间<8uS。

- 32路开关量（4个8位），TTL电平，16入、16出。40脚扁平电缆插座输出、输出。开关量输出复位后为输出为高阻（浮空）。

输出高电压 > 3.5V，低电压 < 0.4V

输出下拉电流 > 20mA/路，上拉>6mA

输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2.5V， 低电压：〈 0.8V

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6010占用64个I/O选通空间(自动分配)。

原理说明：

AC6010采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。32路模拟量经电子开关及缓冲放大器进入A/D，模拟转换由门阵列提供控制信号、同时转换结果存放在门阵列中。32路开关量的16路输入、输出也由门阵列控制。

32路模拟        输入量程选择

输入

电子               A/D         门阵列

开关                           XC9572

16DI

16DO

锁存                       PLX9052                PCI总线

二、安装与设置

2-1：安装：

首先设置好6010的模拟输入范围，关掉PC机电源，将AC6010插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

2-2: S1：A/D输入选择

S1的二位开关选择AC6010 A/D的输入范围。

- OFF、2-OFF：输入：0-5V

ON

- ON、2-OFF：输入：0-10V

ON

- 1-OFF、2-ON：输入：(5V

ON

2-3：配套端子板

AC6010模拟输入可以配接ACS601端子板。提供：

- 32路模拟输入的低通滤波

- 32路螺丝端子接线

- 可以选装输入I/V变换。

开关量可以配接AC142或AC145端子板

AC142：

- 40路螺丝端子

- DB37或40脚扁平电缆插座。

AC145：

- 16路隔离输入5-24伏，端子输入。

- 16路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流100毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。

- I/O为40脚扁平电缆插座。

连接：

P1                 P2

ACS601

AC142

AC145

三、AC6010的编程

编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

- 关闭计算机电源；

- 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

- 将AC6010 A/D采集板按正确的方向插入PCI总线插槽；

- 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

针对不同的操作系统的安装相应的驱动程序，程序安装：

Windows 98驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6010板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 98；

4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；

5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6010 A/D Board提示进行下一步；

8、驱动已经安装完成

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6010是何种设备）

Windows 2000驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6010板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 2000；

4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

5、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；

8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6010板卡是何种设备）,

Windows NT 4.0驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6010板卡插入PCI槽中；

3、打开ac6010板卡的电源，打开计算机电源；

4、启动Windows NT 4.0；

5、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，将看到如下窗口，表示已经成功安装了驱动程序；

当看到安装失败的窗口显示（如下图），表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

- 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

- 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）

AC6010附带一张光盘，在PCI目录下提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

- 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况

3-1、A/D部分

# A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。	模拟输入电压与采集数的

# 换算关系：

设：A/D读入数据为：data  （data=0-4095），对应电压为：

0-5V输入： V=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10V输入: V=data*10000.0/4095.0 (mV)

-5V - +5V输入: V=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

模拟输入部分注意事项：

（1）连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-5.3V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方法处理

（5）	多余的输入通道接地。

3-1-1：VB编程

- 首先启动Visaul Basic开发环境；

- 新建一个标准EXE应用；

- 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\ac6010\vb目录中）；

- 接下来可以按照函数说明编写:

1、在通用对象中加入定义：

Dim cardid(100) As Long   （定义AC6010卡ID数组）

2、在Form_Load中加入如下代码：

NTportio = AC_OpenDriver()

cardnumber = AC_6010_INIT(NTportio, cardid(0))

注：

- NTportio：获得驱动句柄， Ntportio已在模块文件中定义为Global变量）

- cardnumber：获得AC6010卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。）

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1

在Command1_Click()过程中加入A/D转换函数

Private Sub Command1_Click()

‘采样0通道，采样次数为1次

temp = AC_6010_AD(NTportio, cardid(0), 0, 1)

‘按5V电压转换显示

Print "A/D转换值:  "; temp; "    电压: "; temp / 4095 * 5; "V"

End Sub

4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver Ntportio

（5）有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

3-1-2：VC编程

例：

#include "stdafx.h"

#include <conio.h>

#include "windows.h"

#include "winioctl.h"

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include ".\include\io_nt.h"

#include ".\include\AC6010.h"

HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄

HANDLE NTportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄

unsigned short ad_data[1000000];

int k;

int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name="acpci.dll";//动态连接库名

hDLL=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

if(hDLL!=NULL){

if((int)hDLL<31){

printf("%s未找到！", dll_name);

}else{

printf("%s已调入。", dll_name);

#include ".\include\io_nt_func.h"		//基本IO函数API

#include ".\include\ac6010_func.h"	//AC6010板的API

//----------------------------------------------------------------

if(AC_OpenDriver==NULL){

printf("\nAC_OpenDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_OpenDriver函数存在。");

NTportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄

if(NTportio==NULL)

{	//未成功加载驱动

printf("Drivers is not exist!!!\n");					getch();

FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄

exit(0);//退出

}

if(AC_Version==NULL){

printf("\nAC_Version函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_Version函数存在。");

char Version[100];

AC_Version(NTportio, Version);//ok

printf("%s\n",Version);

}

if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){

printf("inpds null\n");

}else{

printf("inpds is ok!\n");

//判断AC6010系列API是否正确加载

if( AC_6010_DI==NULL || AC_6010_DO==NULL ||

AC_6010_AD==NULL){	printf("ac6010 函数不存在!\n");

}else{

printf("ac6010 函数 is ok!\n");

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];

unsigned long cardc;

cardc=AC_6010_INIT(NTportio,idd);//初始化AC6010

printf("\n\ncard number=%x\n", cardc);

if(cardc==0){//是否有AC6010插卡

printf("There is no card(AC6010) in this machine! exit.\n");

getch();

exit(0);//无插卡，退出

}

printf("-----------Test IO part!--------------\n");

int do_data;

do_data=0xaa;

printf("AC6010 Digital Out =%x\n ",do_data);

AC_6010_DO(NTportio, idd[0], do_data);  //数字量输出

printf("AC6010 Digital In =%X\n",AC_6010_DI(NTportio, idd[0]));//显示数字量输入的值

getch();

int temp=0;

printf("-----------Test AD part!--------------\n");

for(;;){

//显示采样的电压值

printf("%8.3f V",(float)(AC_6010_AD(NTportio, idd[0], temp++, 1 ))/4095.0*5.0);

if(temp==32){ //显示采样的原始数据

temp=0;

printf("\nPress any key to next part\n");

Sleep(500);

}

if(kbhit() )break;

}

getch();

}

}

if(AC_CloseDriver==NULL){

printf("AC_CloseDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_CloseDriver函数存在。");

AC_CloseDriver(NTportio);//卸载驱动

}

}

FreeLibrary(hDLL);//清DLL

}

getch();

return 0;

}

return 0;

}

3-2、数字I/O部分：

开关量由P2，40芯扁平电缆输入/输出。定义见附录。

3-2-1：VB编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明

AC_6010_DO NTportio, cardid(0), do_data

AC_6010_DI( NTportio, cardid(0))

3-2-2：VC编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明

AC_6010_DO(NTportio, idd[0], do_data);  //数字量输出

AC_6010_DO(NTportio, idd[0]);  //数字量输入

3-3、函数说明：

3-3-1：Visual Basic函数说明

- Public Declare Function AC_OpenDriver Lib "aciont.dll" () As Long

功能：打开驱动，获得驱动句柄；（详见例程）

参数：无；

返回：驱动句柄。

- Public Declare Function AC_CloseDriver Lib "aciont.dll" (

ByVal HANDLE As Long

) As Long

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；（详见例程）

参数：

HANDLE：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- Public Declare Function AC_6010_INIT Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

cardid As Long

) As Long

功能：初始化AC6010插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：AC6010插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考

相关例程）

返回：AC6010插卡的数量（比如计算机中有3块AC6010插卡，则返回 3）

- Public Declare Function AC_6010_DI Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long

) As Long

功能：AC6010数字输入

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6010插卡ID

返回：读入的16位数字输入的数值（0H-FFFFH），读入数据的0-15位对应开关量输入DI0-DI15。

- Public Declare Function AC_6010_DO Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal DoData As Long

) As Long

功能：AC6010数字输出

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6010插卡ID

DoData	：要输出的16位数据（0H-FFFFH），16位数据D15-D0对应设

置输出通道15-0。

返回：保留

- Public Declare Function AC_6010_AD Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal chn As Long,

ByVal times As Long

) As Long

功能：AC6010 A/D 采样

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6010插卡ID

chn		：选择要进行A/D采样的通道号（0-31），共32个通道

times	：A/D采样的次数（或操作通道的平均次数）

返回：采样的结果（按用户指定的采样次数求平均），12位数据=0-4095

3-3-2：Visual C++函数说明

- HANDLE AC_OpenDriver( void )

功能：打开驱动，获得驱动句柄；

参数：无；

返回：获得的驱动句柄。

- int AC_CloseDriver ( HANDLE portio)

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；

参数：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- int AC_6010_INIT(HANDLE port, unsigned long *board_id)

功能：初始化AC6010插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port		：驱动句柄

*board_id	：AC6010插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考

相关例程）

返回：AC6010插卡的数量（比如计算机中有3块AC6010插卡，则返回 3）

- int AC_6010_DI(HANDLE port, unsigned long board_id)

功能：AC6010数字输入

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6010插卡ID

返回：数字输入的数值（0H-FFFFH），16位数据对应16个输入通道。

- int AC_6010_DO(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long do_data)

功能：AC6010数字输出

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6010插卡ID

do_data	：要输出的数据（0-0xFFFF），16位数据对应16个输出通道。

返回：保留

- unsigned int AC_6010_AD(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long times)

功能：AC6010 A/D 采样

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6010插卡ID

chn		：选择要进行A/D采样的通道号（0-31），共32个通道

times	：A/D采样的次数

返回：12位采样的结果（=0-4095，按用户指定的采样次数求平均），返回的数据低12位为采样数据。

3-4其他语言环境的使用

提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

三、AC6010的I/O功能说明

偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE | A/D输入通道号CH |
| 2 H |  | 启动A/D转换, RUN |
| 8 H | A/D结果（16位）: ADDATA |  |
| 10H | 读入开关量输入口数据DI | 写入开关量输出DO |

注：

- 所有I/O操作为16位操作。

- AC6010占用“0”号I/O空间。

说明：

- STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: D15 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换，D0=0 时,  A/D转换结束。

- RUN:  2H写, 启动A/D转换

# 向2H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作

- CH:  0H写,  送A/D采样的通道号。

CH的低5位: D4 - D0 (0-31)控制A/D转换输入的通道号, 对应A/D输入32通道的第0道到第31道。

- ADDATA：8H 读操作（读A/D转换结果）

12位A/D数据为AD11-AD0，对应16位读入数据的高12位。

D15…….D4  ,   D3 D2 D1 D0

AD11…..AD0 ,       空

- 数字I/O－开关量读写

AC6010 16位开关量输入、16位开关量输出，输入由P2插座输入，输出。16位读入数据D0-D15对应开关量输入:DI0-DI15。16位写入数据D0-D15对应开关量输出：DO0-DO15。

五、附录

连接器P1，模拟输入插座定义：

P1：DB37芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

输入定义：

# AIN0-AIN31对应32路A/D输入通道：0-31。

17、36脚：GND

P2：数字输出连接器

DI0-DI15:开关量输入通道0-15。

DO0-DO15：开关量输出0-15。

脚：9，10，19，20，39，40：GND

AC6010示意图：

UZ5 BZ G10 ADG

P1                                      P2 1      2

S1 ON

1   2

注：四个电位器UZ5、BZ、ADG、G10功能：

UZ：5V输入零点

BZ：(5V输入零点

ADG：5V输入增益

G10：10V输入增益

调整：

- 5输入：

- 设置输入为0-5，输入为“0”，调整UZ

- 设置输入为4-5伏，调整ADG使读数正常

- 10输入：调整G10使读数正常

- (5V输入：输入为零时，调整BZ使读数为“2048”既“0伏“。

常用信号的连接、处理。

- 模拟输入低通滤波：

-6dB截止频率 =  1/(2*3.14*R1*C1) (Hz)

通常：R1小于10K欧姆

- 共地模式的电压/电流变换

R1、C1构成低通滤波。R2为取样电阻，（通常取值为：100欧姆、250欧姆、

500欧姆），对应4-20毫安输入的输出电压：V=I * R2 （I：输入电流）

# Comments

Page: 1
AC1055

# Text boxes

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

卸载DLL

卸载驱动

程序结束

用户程序退出

调用函数

实现指定功能

A/D采样、IO、 D/A

用户应用程序

AC板卡存在

加载驱动

函数存在？

加载DLL

开始

程序流程图