#### AC6682

使 用 手 册

- 12位1MHz AD

- 24路可编程开关量

wwlab   ©2004/6

在开始使用前请仔细阅读下面说明

- 检查

打开包装请查验如下：

- AC6682卡一个

- 手册及光盘。

- DB37插头二套。

- 30PIN 转接电缆一条。

- CP6682：30PIN扁平电缆插座到DB37插座转接卡一个。

- 安装

关掉PC机电源，将AC6682插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请察看第四章说明。

- 保修

本产品自售出之日一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

| 第一章、简介……………………………………………………….. | 1 |
| --- | --- |
| 1.1 AC6682介绍…………………………………………………….. | 1 |
| 1.2 性能参数……………………………………………………….. | 2 |
| - AD性能 |  |
| - 开关量性能 |  |
| - 软件支持 |  |
| 第二章、原理说明………………………………………………….. | 6 |
| 2.1 AD部分的原理………………………………………………….. | 7 |
| - 输入通道及电压计算 |  |
| - 数据存储模式 |  |
| - 触发模式 |  |
| - 启动时钟 |  |
| 2.2 开关量部分的原理…………………………………………….. | 15 |
| 第三章 硬件安装与连接…………………………………………… | 18 |
| 3.1安装及注意事项……………………………………………….. | 18 |
| 3.2 连接器定义……………………………………………………. | 19 |
| - P1 DB37插座 |  |
| - P2 DIO插座 |  |
| - CP6682引出插座 |  |
| 3.3 配套端子板 | 22 |
| 3.4 常用外部信号处理 | 22 |
| 第四章、软件开发…………………………………………………… | 24 |
| 4.1 软件安装……………………………………………………….. | 24 |
| - 软件说明 |  |
| - 驱动安装 |  |
| 4.2 接口函数说明………………………………………………….. | 26 |
| 4.2.1 设备操作函数…………………………………………. | 27 |
| 4.2.2 AD函数………………………………………………… | 28 |
| 4.2.3 开关量函数….………………………………………. | 31 |
| 4.3 VC程序编程说明………………………………………………. | 33 |
| 4.4 VB程序编程说明………………………………………………. | 59 |
| 第五章、附录………………………………………………………… | 37 |
| 5.1 AC6682的IO功能说明………………………………………… | 37 |
| 5.2 AC6682示意图………………………………………………….. | 41 |
| 5.3 AC6682调整……………………………………………………. | 41 |

第一章、简介

1.1 AC6682介绍

AC6682是一款高速存储式A/D板，RAM容量1M采样点。采用PCI总线支持即插即用。

AC6682具有32路单端模拟输入、24路可编程开关量（3个8位口）、采集转换支持多种触发形式。AC6682采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

主要应用范围：电力、医疗仪器，震动信号采集，频谱分析。

AD部分介绍：

- 模拟输入采用DB37接头（P1）。

- 32路输入，支持通道扫描及突发采样扫描模式（SH模式）。（注：突发采样模式：既模拟同步采样模式，采样被定时器或外部时钟启动后，6682以1000KHz的最大速度对用户设置的一组通道采样，结束后等待下一次启动，如此循环采样）。

- AD转换器：12位1000KHz A/D转换器。多通道采集速度可以达到最大采样速度。转换数据范围：0-4095，双极性输入数据采用偏移码格式，零点：2048。

- 模拟输入通道支持自动扫描模式，可以设置任意起始、停止通道。

- 程控输入范围：单极性：5伏、10伏，双极性：5伏。

- 输入通道模式：SH/NORMAL，既：突发/等时间间距通道扫描模式。

- AD启动模式：软件、外部硬件触发。触发可以选择上升、下降边沿有效。触发输入由P1 DB37插座输入,触发电平可以由外部电压设置。

- AD定时器模式：板上16位定时器（基准时钟10MHz）、外部同步时钟（OCLK）。OCLK可以选择时钟上升或下降边沿有效。时钟触发在“SH”模式，每个触发转换N个通道；“NORMAL”模式，每个时钟触发转换一个通道。外部时钟输入为TTL电平。外部时钟由P2插座输入。

- 采样长度控制为20位计数器，可以设置采样长度1-1M点（1，000，000）。

- AD转换结果存储在板上RAM中，容量：1M x 16bit。

开关量部分介绍：

- 30芯扁平电缆插座P2输入/输出。

- 24位开关量由3个8位构成，可以分别设置为输入、输出。

- 开关量：兼容TTL及3.3逻辑电平。

1.2  性能参数：

AC6682采用PCI总线，符合PCI V2.1标准，支持即插即用。AC6682占用256个I/O选通空间(自动分配)。

AD性能：

- A/D转换器:  1000KHZ 12位A/D  AD7472,  A/D内置采样保持器。

- 32路单端输入, 输入阻抗：1MΩ, 最大输入电压:< +12V / －12V，瞬时输入耐压：-20V - +20V。DB37孔式输入连接器。

- 输入支持：SH、NORMAL二种通道模式（突发采样、扫描采样）。

- 程控模拟输入范围，双极性输入幅度：± 5V，单极性输入幅度：5V、10V输入，对应输入幅度及精度如下：

| 输入 | 精度 | 峰值噪音 |
| --- | --- | --- |
| 0－5V | 0.2% | ± 3LSB |
| 0－10V | 0.2% | ± 3LSB |
| -5V－+5V | 0.2% | ± 3LSB |

注：测试采用500点采样数据计算。

- A/D最大通过率：1000KHZ，输入通道建立时间<1uS。

AD工作模式、参数：

- 采集启动模式：软件、硬件触发（外触发）启动。外部触发的极性可以选择为“上升边沿“或“下降边沿“有效。

- 触发输入：触发输入门限2.5V，误差：±5%，输入阻抗：1M欧姆，最大输入电压±12伏。触发门限可以由外部输入电压设置，门限参考输入端阻抗：10K欧姆。触发延时:小于1uS。

- 采样定时器模式：内部时钟、外部时钟。外部时钟支持上升、下降边沿选择。

- 外部时钟电平：高电平：>2V、低电平：<0.8V。外部时钟输入内置1K欧姆上拉电阻，吸入电流小于：3.3毫安。时钟输入最小有效脉冲宽度：大于100nS。时钟频率必须小于对应采样模式的最大采样速度。

- 板上时钟：16位定时器、基准时钟10MHz，设置范围：10-65535，对应采样速度：1000KHz-160Hz。

AD数据存储模式：

- AD数据存储采用板上RAM模式，采样数据存储在板上RAM中，采样结束后计算机才能读出数据。RAM容量：1000K字。

- 采样长度控制由20位计数器控制，可以设置采样点数1-1M点。

开关量性能：

24路开关量（3个8位口定义为：PA、PB、PC口），TTL电平（注1）。PA PB PC可以分别程控为输入、输出。由P2：30脚扁平电缆插座输入、输出。开关量复位后为输入状态。

- 输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.5V

- 输出电流 > 5mA/路。

- 输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2V， 低电压：〈 0.8V，

- 最大输入耐压：-0.3V - +5V。

- 输入、兼容3伏电平。

注1：TTL电平：高电平大于2.3V，低电平小于：0.6V

软件支持：

- win98、2000、XP驱动。

- 测试程序。

附件：

- 手册及光盘。

- DB37插头二套。

- 30PIN 转接电缆一条。

- CP6682：30PIN扁平电缆插座到DB37插座转接卡一个。

第二章、原理说明

原理说明：

AC6682采用365 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样、模拟输出及开关量。如下图：

32路AD

输入

MUX

量程          AD              RAM 1Mx16bit

通道控制‘              增益控制

10M

时钟

门阵列

外部触发、时钟输入

24路开关量

PCI桥

PCI总线

2.1 AD部分的原理

模拟信号由DB37插座P1输入到电子开关并自动由硬件控制选择用户采样的通道，输入到AD转换器。AD由外部或板上时钟启动，同时采样通道自动转向下一个通道。转换结束后，采样结果顺序写入板上存储器，并存储器地址自动加一，指向下一个存储器单元。当完成用户规定的转换次数后，转换自动结束，此时，用户可以复位存储器RAM地址，并顺序读入转换数据。

AD的启动模式有：软件、外部硬件（硬件触发）。

AD转换速度控制：板上定时器、外部时钟。

AD转换模式：Normal/SH模式。

SH模式：突发采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下以1000KHz的速度，从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入RAM中，转换完后重新进入等待模式，等待下一个启动信号。

SH模式示意图：

AD启动脉冲

转换通道（2个）

通道0  1                   通道 0  1

间隔1微秒                   间隔1微秒

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始转换当前通道，并通道在转换时自动设置为下一个转换通道，等待下一个有效启动脉冲到来。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后由重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入RAM寄存器中。此模式通道间的时间间隔，为等间隔。间隔为用户设置的定时器或外部时钟的时钟周期。

在不同模式下，启动时钟的最大频率不同。由于AD的转换速度是1000KHz，各种模式下的最大转换速度如下：

- SH模式：K个通道的最小转换时间 Tmin =  1.0*K （uS），  K=(M-N+1)为用户设置的输入通道数量。等效每通道最大采样速度：1000/Tmin（KHz）。

- NORMAL模式: 每通道最小转换时间：Tmin=1.0uS/通道，等效每通道最大转换速度：1000/（转换通道个数K） （KHz）。

2-1-1：输入通道及电压计算

AC6682具有32个单端输入通道（输入信号为一个输入及一个地线，输入信号以地线为零点参考）。输入等效示意图如下：

AD的转换结果为16位有效数据（D15-D0）,其中高12位为有效数据，定义如下：

数据格式：16位读出数据定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD11 | AD10 | AD9 | AD8 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | X | X | X | CHSIGN |

- D15-D0：16位数据的从高到低位。

- AD11-AD0：12位采样数据，（MSB - LSB）。

- CHSIGN：通道标志位，当转换通道为起始通道（设置的第一个通道）时，此位置“0”，否则为“1”。

- 转换结果的D3-D1无效。

注：CHSIGN：可以用来检测AD转换通道顺序的正确性。

AD输入范围：

单极性：0-5伏、0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

输入范围由通道控制寄存器的PS位设置。PS=0，1，2，3对应选择输入为：5、10、5、5伏。注意：不要在AD转换过程中进行设置通道操作。

AD转换结果计算：

设置：12位AD转数据结果data= 16位读入数据 /16

- 0-5伏输入

V= data * 5000.0 /4095.0 (mV)

- 0-10伏输入

V= data * 10000.0 /4095.0 (mV)

- ±5伏输入

V= （data-2048） * 5000.0 /2048.0 (mV)

2-1-2：数据存储模式

RAM中的数据按从stch的采样数据到endch采样数据循环存放，如下：

Stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束

采样数据永远从RAM地址“0”开始顺序存放，因此读入数据时，将地址清零，对RAM进行读入操作（每读入一次，地址自动加1）,可以顺序读入采样数据。

采样长度由”cntl” 20位减法计数器控制，启动转换后，采样长度计数器随着每次转换自动减1，直到计数器=0自动停止转换。数据读入与cntl无关。

注意：采样长度指总的存放在RAM中的采样数据长度，而不是每一个通道的采样长度。

2-1-3：触发模式

AC6682 AD转换启动可以在触发选择中（TRSL）设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，启动后，采样长度计数器随着每次转换自动减1，直到计数器=0，即：完成用户设置长度的采样。硬件触发可以在触发极性选择中（TRPOL）设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。

一旦启动转换，AD转换将在板上定时器或外部时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。时钟选择（CLKSL）可以软件设置。应用外部时钟时，可以在模式设置字的CLKPOL控制位，控制时钟为“上升边沿”或“下降边沿”有效或启动转换。

外部触发的电平缺省设置为2.5V，用户可以通过外部输入电压来设置触发的电平门限，输入连接为P1 Db37插座的TRLEVEL脚。如果需要应用末一个通道的信号作为触发启动信号，可以直接将触发输入连接到相应的通道上。

2-1-4：启动时钟

AC6682的16位定时器为模拟转换提供精确的定时，误差小于50纳秒。定时器输入基准时钟为10MHz，周期为100纳秒。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：1-65535，对应周期=0.1*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

在NORMAL模式下：最小转换周期为1.0uS（tdata=10），由此AC6682的转换周期为：1.0uS – 6553uS。因此:

AD总转换周期 t=tdata x 0.1 (uS)

转换频率 f=1000/t (kHz)或 10000/tdata(kHz)

每一个通道的转换频率= f/Nch

  - Nch:为用户设置的总转换通道个数

  - Nch=结束通道号-起始通道号+1

在SH模式下：最小转换周期为1.0*Nch(uS)，Nch：为用户设置的采样通道的个数(等于：结束通道号-起始通道号+1)。由此转换周期的间隔范围为：1.0 x Nch(uS) – 6553uS。

相应每通道AD转换频率为：

f = 1000/(0.1 x tdata) (KHz)   tdata：16位定时器数值。

AD转换周期=0.1 x N (uS)。

在应用编程中，用户应该区分二种模式：SH、NORMAL模式的通道转换模式及最小转换时间（或最大转换速度）的要求。通常我们不建议应用SH模式。

小结：

采样模式

- 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

- 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

- 转换控制时钟：内部/外部 （clksl=0/1）。

- 外部时钟极性： 上升/下降 （clkpol=0/1）。

- 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

- 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

- AD输入范围：ps=0,1,2对应输入：5/10/±5伏。

2-2： 开关量部分的原理：

24路开关量分为3个8位口：PA、PB、PC。每一个8位口具有8路开关量信号可以总的设置为输入/输出。24路开关量定义为：

PA: PA7-PA0 (由高-)低位)

PB: PB7-PB0 (由高-)低位)

PC: PC7-PC0 (由高-)低位)

PA、PB、PC可以由iomode寄存器的iomode0、iomode1、iomode2 位)控制为输入或输出，定义如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | Iomode2 | Iomode1 | Iomode0 |

8位数据D7-D0的低3位控制DIO-开关量的输入/输出状态。Iomode0控制PA、Iomode1控制PB、Iomode2控制PC。

IOMODEn=0：设置对应口为输入。

IOMODEn=1：设置对应口为输出。

注： n=0、1、2

功能示意图：

PA7..PA0

输入           8位数据线

缓冲

读入选通

输出                  输出数据所存

所存

输出数据容许（iomode0）

上图示意了PA通道原理，其他通道原理相同。DIO信号通过输入缓冲器，在读入相同有效时，将输入状态放在数据线上备AC6682读入。在输出时，输出数据所存在输出所存器中，如果相应的iomode位为“1”，则可以输出数据。并且通过上图，可以知道：输出数据可以由输入端口直接读入。由此，AC6682可以支持用户直接测试DIO端口的正确性，只要将对应的端口设置为输出，并输出一个数据，读入这个端口，判断读入数据是否与输出数据一样，就可以测试此端口的正确性。

同样，在输出操作中，如果要设置末一位的状态，也可以先读入数据，然后将相应的位置“1”或“0”来进行位操作。

例：读入数据为N,要设置第2位（例PA2）等于“0”

应该输出数据= N  与操作  (11111011)

二进制：11111011 等于16进制 FBH

例：读入数据为N,要设置第2位（例PA2）等于“1”

应该输出数据= N  或操作  (00000100)

二进制：00000100 等于16进制 4H

第三章  硬件安装与连接

3.1：安装及注意事项：

关掉PC机电源，将AC6682插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。

注意事项

- 模拟输入：

  - 输入连接电缆必须用屏蔽电缆。

  - 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

  - 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁AC6682卡。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

3.2 连接器定义

- P1 DB37模拟输入/外部触发

P1：DB37(孔)插座。连接器示意图：

- AIN0-AIN31：AD模拟输入通道0-31号

- 脚3、21：模拟输入及触发电平输入的地线

- TRIG：外部触发输入

- TRLEVEL：外部触发电平调节输入。

- 脚1：数字地线（如果外部触发为数字触发，连接此地线到外部触发输出的地线）

- P2：开关量及外部时钟输入

P2:30线扁平电缆插座。

- PA0-PA7：开关量PA口。

- PB0-PB7：开关量PB口。

- PC0-PC7：开关量PC口。

- 25、26脚：数字地线。

- OCLK:外部时钟输入。

- PW：+5V电源输出（最大容许电流500毫安）

- CP6682引出插座

CP6682为AC6682的30芯扁平电缆插座P2到外部DB37插座的转接卡，负责将6682的开关量转接到PC机外部。Db37插座定义如上图：

3-3：配套端子板

AC6682模拟输入可以配接AC142端子板。开关量可以配接AC142

AC142：

提供：40端子到DB37插座的接线

3-4：常用外部信号处理

模拟信号的阻抗匹配

高速信号采集需要前端输出信号具有低输出阻抗，最好小于500欧姆，并要求前端的输出放大器的速度足够快。由此，如果远端输出阻抗较高，应该在在远端输出与AC6682间最好有高速隔离缓冲放大器，放大器可以选择如：LF356、AD711等运算放大器。

模拟输入信号的过压保护

如果输入信号有高压干扰，为了防止损坏AC6682，可以采取如下保护措施：

利用二只背对背10伏的稳压二极管，将输入电压幅度限制在±10.6伏之间。

外部时钟输入的处理

如果应用外部时钟模式，要求时钟输入没有毛刺，否则会产生误触发。如果外部时钟信号的噪音较大，可以在时钟输入与地线之间并接一个100-1000pF的电容来解决。

外部开关量输入保护

如果开关量输入中有高压或负电压，会烧毁6682的输入。为了保护输入，请在6682的开关量输入与前端输出间串联一个1K欧姆的电阻。

开关量输出的保护

如果开关量输出驱动的设备具有感性或高压干扰，可以采用上面对模拟输入的保护方法来保护输出，但稳压二极管应该更换为电压为3-4伏的二极管。也可以在输出与地线之间并接一个瞬变二极管（电压：4伏左右）。

第四章、软件开发

本章介绍驱动的安装、动态连接库函数使用方法以及针对AC6682的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1：软件安装

4.1.1 软件说明

AC6682附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。6682卡的驱动不支持win NT。

- 在光盘的\PCI\AC6682\DRIVER目录中包含：ac6682.inf、 ac6682.sys 、ac6682.dll三个文件。

- AC6682.inf 驱动安装文件。

- AC6682.sys 驱动程序。

- Ac6682.dll 动态连接库。

- 在光盘的\PCI\AC6682\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include文件。

- 在光盘的\PCI\AC6682\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 关闭计算机电源，将ac6682插入一个PCI插槽。如果有多个AC6682插卡，请每一次安装一个AC6682插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

- 打开计算机电源，启动Windows

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装（\PCI\AC6682\ driver）；

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个Ac6682，请关闭计算机电源，插入第二块AC6682插卡，重复上述安装过程。

在安装过程中，安装程序自动将ac6682.dll动态连接库程序拷贝到对应的驱动程序目录中(win98在windows的system目录中，win2k、winXP在windows系统的system32目录中)。如果需要，用户也可以将ac6682.dll从光盘直接拷贝到当前的工作目录中。驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到Ac6682卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6682的IO地址，表明驱动安装正确。

注：

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6682板卡是何种设备）,

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6682卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态连接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态连接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

在安装驱动过程中已经自动将AC6682.dll程序拷贝到了相应的驱动目录中，用户也可以将dll文件直接拷贝到目前编程的工作目录中。

4.2.1 设备操作函数

- 打开一个AC6682设备

函数：HANDLE AC6682_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

- DeviceNum：人口参数，AC6682设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6682插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6682设备

函数：long AC6682_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6682卡。

参数：

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

4.2.2 AD函数

- 设置AD参数并启动转换

功能：设置AD参数、复位、启动转换。

函数：long AC6682_Ini（HANDLE hHandle,

long stch,

long endch,

long gain,

long mode,

long tdata,

long saml

）

参数：

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- stch：入口参数，AD转换起始通道号（取值：0-31）。

- endch：入口参数，AD转换停止通道号（取值：0-31，必须小于或等于stch）。如果endch=stch，对一个通道采样。

- gain：入口参数，设置输入范围。Gain=0、1、2、3对应输入范围：5/10/±5/5伏。

- mode：入口参数，设置AD工作模式。定义如下：

mode的32位数据的低5位（D4-D0）有效。

- D0：TRSL，启动模式。0：软件触发 / 1：硬件触发

- D1：CLKSL，时钟选择。0：转换应用内部时钟 / 1：外部时钟

- D2：TRPOL，外部触发极性选择。 0：触发上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

- D3：CLKPOL，外部时钟极性选择。 0：外部时钟上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

- D4：SAMMODE,采样模式。 0：采样模式为NORMAL / 1：SH模式

注：工作模式的详细信息可以参考原理说明一章。

例：设置模式：触发启动，内部时钟，触发极性-上升边沿，采样模式-SH。Mode=1,0,0,0,1 即16进制：11H。

- tdata：入口参数，设置定时器速度。Tdata的低16位数据有效，范围：10-65535。定时器基准时钟：10MHz(0.1uS周期)，AD转换周期=tdata x 0.1uS，转换速度：10000/tdata（kHz）

注：详细信息可以参考原理说明一章。

- saml：入口参数，设置AD总采样长度。取值范围：1-1M。采样长度为个通道采样长度的总和。

注：1M=1048575。

- 函数返回：出口参数，=0 操作正确，其他操作错误。

- 查询AD转换结束、读入采样数据

功能：查询转换是否结束，如果转换结束读入用户设置长度的采样数据并存放在用户定义的数组中。

函数：long AC6682_PRead（HANDLE hHandle, long saml, long *data）

参数：

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- *data：入口参数，指向用户存放转换数据结果数组的指针。用户的数组空间必须大于saml。

- saml：入口参数，读入数据的长度，通常等于采样函数的saml。

- 函数返回：出口参数，=0 转换结束，=1 AD忙。

读入数据的32位中低16位有效（D15-D0）。其中高12位为采样数据，D0为chsign，详细解释请参考原理一章。

Ac6682_Pread()应用

用户初始化AD并启动转换后，调用AC6682_Pread函数，判断返回数值是否等于“0”，如果等于“0”，表示转结束同时转换结果已经存放在用户指定的数组中，长度为用户定义的saml。

AD的电压转换：

设：32位采样数据为data,12位AD转换结果为addata。

Addata=data/16

电压：0-5伏输入

v=addata*5000.0/4095.0 (mV)

电压：0-10伏输入

v=addata*10000.0/4095.0 (mV)

电压：±5伏输入

v=（addata-2048）*5000.0/2048.0 (mV)

4.2.3 开关量函数

- 设置端口模式

功能：设置PA、PB、PC口的输入/输出状态。

函数：long AC6682_IOMode（HANDLE hHandle,long iomode）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- iomode：入口参数，DIO输入、输出状态设置。

- 函数返回：出口参数，=0 操作正确，其他操作错误。

Iomode的低3位（D2,D1,D0有效），定义如下：

D0：设置PA, 0：输入 / 1：输出

D1：设置PB, 0：输入 / 1：输出

D2：设置PC, 0：输入 / 1：输出

例：设置PA输出，PC PB输入，iomode=001即1H。

- 开关量输入

功能：读入PA、PB、PC口中一个口的8位输入数据。

函数：long AC6682_DI（HANDLE hHandle,long ionum）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- ionum：入口参数，=0、1、2分别选择读入PA、PB、PC口。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号。

- 开关量输出

功能：设置PA、PB、PC口中一个口的8位输出数据。

函数：long AC6682_DO（HANDLE hHandle,long ionum,long iodata）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- ionum：入口参数，=0、1、2分别选择读入PA、PB、PC口。

- iodata：入口函数，要对ionum号口输出的数据。低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

4.3: VC程序编程说明

VC编程的基本流程：

- 利用LoadLibrary()函数加载动态连接库。动态连接库文件必须在驱动或当前工作目录中。

- 利用GetProcAdress获得函数操作地址。

- 利用AC6682_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

- 利用AC6682_CloseDevice函数关闭句柄

- 利用FreeLibrary函数释放动态连接库。

注意：在当前工作目录下，用户需要将ac6682.h头文件文件从光盘拷贝下来。同时程序中声明上述文件。即：

#include "ac6682.h"

注：

*函数信息可以参考ac6682.h的内容

*GetProcAdress操作可以参考ac6682.h中AC6682_GetProcAddress函数。

例：

HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

{

hDLL=LoadLibrary(“ac6682.dll”); //DLL加载

//分别获得所有6682的操作函数地址

(FARPROC )AC6611_CreateDevice=GetProcAddress(hDLL,"AC6682_OpenDevice");

……………………  //对所有的6682函数进行此操作。

Long I=0;

//获得6682硬件操作句柄

I=AC6611_OpenDevice(hDevice ,0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

I=AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6682的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的子函数。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将ac6682.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6682\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6682.bas中声明的句柄hd6682及数组data）。

- 利用AC6682_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6682_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6682.bas模块已经包含了所有必要的6682函数的声明语句。

例：

DIM hHdevice as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

i = AC6682_OpenDevice(hHandle,0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6682_CloseDriver hHandle  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考请参考光盘中的例程。

注：

VB中如果设备操作句柄不等于：&HFFFFFFFF为有效句柄。

第五章 附录

5.1 AC6682的IO功能说明

偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A5 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE | A/D输入通道号CHL |
| 1 H | 启动AD,RUN | A/D输入通道号CHH |
| 2 H | A/D结果， ADDATAL |  |
| 3 H | A/D结果， ADDATAH |  |
| 4 H | Rew，复位 | AD工作模式，ADMODE |
| 6H |  | 定时器数据，TDATAL |
| 7H |  | 定时器数据，TDATH |
| 8H |  | 地址计数器：CNTL |
| 9H |  | 地址计数器：CNTM |
| AH |  | 地址计数器：CNTH |
| 10H | 读入PA | 设置PA输出 |
| 11H | 读入PB | 设置PB输出 |
| 12H | 读入PC | 设置PC输出 |
| 13H |  | 设置DIO口状态,IOMODE |

说明：

- STATE:  0H 读, A/D状态

读入8位数据: D7 - D0的D0有效，定义：

D0：=0：转换结束 / =1：AD忙

- RUN:  1H读入, 启动A/D转换

- 对1H口进行任意读入操作, A/D开始转换操作

- REW:  4H读入, 复位操作。

- 功能：复位AC6682，影响如下：

- 如果AD在转换，强行停止转换。

- 复位RAM地址为“0”。

- 设置AD通道=STCH

- 停止定时器。

- CHL、CHH:  0H、1H写,  设置A/D采样的通道号、设置输入范围。

定义：

CHH:

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | ECH4 | ECH3 | ECH2 | ECH1 | ECH0 |

CHL:

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | PS0 | X | STCH4 | STCH3 | STCH2 | STCH1 | STCH0 |

- PS=[PS1，PS0]：模拟输入范围

00：0-5伏

01：0-10伏

10：5伏

11：5伏

- ECH=[ECH4-ECH0]：采样终止通道。

- STCH=[STCH4-STCH0]：采样起始通道。

注：

  - ECH的数值必须大于或等于STCH

  - 通道操作必须先写入CHL然后写入CHH。

  - 用户可以利用16位写入指令，一次将CHH CHL写入，偏移地址：0H。

- ADDATA：2H、3H 读操作（读入RAM数据）

读入操作前必须进行REW复位操作，在AD转换过程中，不能进行读入操作。读入操作必须按先读入ADDATAL（低8位数据）然后读入ADDATAH(高8位数据)的操作顺序。用户也可以一次性利用16位读入指令将ADDATA的16位数据读入，偏移地址：2H。对ADDATA进行连续操作可以顺序读入采样数据，同时如果写入ADDATA，则顺序向RAM中填充数据。

- ADMODE：4H写

8位数据定义：

D0：TRSL。    0：软件触发 / 1：硬件触发

D1：CLKSL。   0：转换应用内部时钟 / 1：外部时钟

D2：TRPOL     0：触发上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

D3：CLKPOL    0：外部时钟上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

D4：SAMMODE  0：采样模式为NORMAL / 1：SH模式

- 6H、7H：写，采样定时器数据

16位定时器，基准时钟10MHz。16位数据分为：TDATAL TDATAH为低8位及高8位定时器数据。用户可以采用16 IO操作，一次将TDATA写入定时器。

- 数字I/O－开关量读写

AC6682具有24位可编程开关量，输入由P2插座输入、输出。开关量分为PA PB PC 3个8位DIO口，可以分别由IOMODE寄存器设置为输入、输出。对相应的口进行读入操作为读入数据，写入操作为设置输出数据。

- 13H 写，开关量模式

8位数据（D7-D0）的低3位有效。

D0：设置PA, 0：输入 / 1：输出

D1：设置PB, 0：输入 / 1：输出

D2：设置PC, 0：输入 / 1：输出

5.2 AC6682示意图：

5.3 AC6682调整：

通常我们不建议用户自行调整AC6682。如果进行调整，必须具备：高精度万用表、精密基准源。

调整：

- 设置输入：0-5伏，输入电压0伏，调整UZ电位器使读数为“0”。

- 输入电压4-5伏，调整电位器：ADG，使读数正确。

- 设置量程：0-10伏，输入电压9伏，调整电位器G10V。

- 设置量程：±5伏，输入为0，调整BZ5电位器，调整零点。

- 输入电压4伏，调整电位器BG5。