AC115

使 用 手 册

- 两路电流输出端子板

- 输入电压为5V/10V

- 输出电流4～20mA

wwlab

2005/06

在开始使用前请仔细阅读以下说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC115端子板一块。

- 手册一本。

安装

将AC115的输入输出线正确连接好，再接通电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果端子板开箱测试有问题，可以免费维修（限购买端子板10天内）。

目录

第一章、AC115说明	4

1.1  AC115简介	4

1.2 主要特点 、性能	4

1.3 主要参数	4

第二章、使用说明	5

2.1输入端子连接	5

2.2 输出端子连接	5

2.3 外部辅助上拉电源	5

2.4 电源	6

2.4 使用注意事项	6

第三章、校准	7

3.1输入偏置校准	7

3.2 增益校准	7

第四章、附录	8

4.1 AC115示意图	8

# 第一章、AC115说明

## 1.1  AC115简介

AC115是一款2通道V/I转换板，每通道均可输入0V-10V或0V-5V电压，输出为4mA-20mA电流,主要用于不带电流输出的多功能AD板，如：AC1081，AC1059E，AC6610P，AC6011等。

主要应用：电压信号到4-20mA电流输出的转换。

## 1.2 主要特点 、性能

（1）2路4mA-20mA电流输出

（2）可输入0V-10V或0V-5V电压

(3) 可以直接接入4mA-20mA电流环内

（4）电源采用12V—24V，可使用端子或插座接入，有LED电源指示灯

（5）尺寸：71mm×80mm

## 1.3 主要参数

(1)输入通道：2路通道

(2)输入电压范围：有0V-5V和0V-10V两档输入，只要接入相应的输入端子即可

（注意不可同时接入）

(3)精度： 1.5‰

(4)温度漂移：≤1uA/℃

(5)电流建立时间:<200us

(6)工作电流：< 50mA（未使用板上电压作为外部上拉情况下）

(7)使用环境要求：0℃-60℃

# 第二章、使用说明

## 2.1输入端子连接

AC115输入分为0V-5V及0V-10V两档。以0通道为例，当输入范围为0V-5V时，可将输入端接到CH0的5V端子上，而地线与板上的输入GND端子相连。如果输入范围为0V-10V范围时，将输入端接到CH0的10V端子上，，地线仍然与板上的输入GND端子相连。如果使用0V-5V档时，还可使用直立插座J1。

J1管脚定义分别为3，2，1对应0通道，1通道和GND。（三角形指向1脚）

图 1

## 2.2 输出端子连接

AC115有两种连接方式，一、连接在4mA-20mA的电流环内，二、接外部上拉电源直接输出4mA-20mA电流，需要外部辅助上拉电源（电源与AC115要求共地）。仍以0通道为例，将外部上拉电源与CH0的“+”端子相连，输出则与“-”端相连，以上设备的地均需要与输出端的GND相连。输出端原理见下图（其中EXT为外部辅助上拉电源）：

（1）AC115连接在电流环内（见图2）：

图 2

（2）AC115直接输出电流（见图3）：

图 3

## 2.3 外部辅助上拉电源

除使用端子接入外部辅助上拉电源外，本板为每个通道都提供了一个板上的上拉电源，即可使用板上的电源对输出通道进行上拉，上拉电压等于接入的电源电压。板上上拉电压的选择由拨码开关S1控制，ON状态为使用板上上拉电压，否则为使用端子接入上拉电压。

## 2.4 电源

电源使用12V-24V正电压，使用端子输入，接入时请注意板上标注，切勿反接，当正确接入电源时AC115左上角的电源灯会被点亮。

## 2.4 使用注意事项

本板在使用中应注意：

（1）输入信号应注意不要超过输入范围，尤其不要与高压电路搭碰，否则会造成严重损坏。

（2）电流输出时要接负载，否则电流过大容易造成损坏。

# 第三章、校准

本板在出厂时已经过仔细调整与校准，没有必要，请不要随意调节。如果确实需要调校时，请准备一块5位半以上的数字万用表和高精度的直流信号源。

如图8所示

其中：AG10～BG10  0V-10V档增益调节（其中A～B分别对应通道的0～1）

AG5～BG5    0V-5V档增益调节（其中A～B分别对应通道的0～1）

AZ～BZ      输入偏置调节（其中A～B分别对应通道的0～1

下面以0通道为例说明本板的校准方法：

## 3.1输入偏置校准

首先将AC115的0通道的输入端与地短接，将输出端的外部上拉电压接好（或使用板上的上拉电压），将输出端接负载再与数字万用表串联后接地，测量0通道输出，并调节AZ使万用表读数为“4.000”。

## 3.2 增益校准

仍以0通道为例，此时将AC115的输入端与高精度的直流信号源相连，输出端连接与调整输入偏置时相同，由于AC115输入分为5V挡及10V档两档，按照相应的计算公式计算出输入电压所对应的电流，如果是5V档则调节AG5，使输出电流为相应的值，如果是10V档则调节AG10，使输出电流为相应值。

输出电流I与输入电压V的计算公式：

0V-5V：I=V/5.000×16.000+4.000

0V-10V：I=V/10.000×16.000+4.000

其它各道的校准方法同上。

# 第四章、附录

## 4.1 AC115示意图

图2