AC112

使 用 手 册

- 8路高速缓冲放大端子板

- 放大倍数1、5、10倍

wwlab

2006/01

在开始使用前请仔细阅读以下说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC112端子板一块。

- 手册一本。

- 5V电源一个。

安装

将AC112的输入输出线正确连接好，选择所需的输入状态和增益，再接通电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果端子板开箱测试有问题，可以免费维修（限购买端子板10天内）。

目录

第一章、AC112说明	4

1.1  AC112简介	4

1.2 主要特点 、性能	4

1.3 主要参数	4

第二章、跳线开关设置	6

2.1输入选择	6

第三章、使用说明	7

3.1 输入连接	7

3.2输出线的连接	7

3.3 电源	10

3.4 使用注意事项	10

第四章、附录	11

4.1 AC112示意图	11

# 第一章、AC112说明

## 1.1  AC112简介

AC112是一款8通道高速缓冲放大板。输入带宽1MHz，放大倍率分别为1倍、5倍和10倍。AC112输入可选择选择直流耦合或交流耦合，输入阻抗可选择1KΩ或1MΩ。本卡完全兼容AC6111。

主要应用：

◆　高频信号的缓冲放大。

## 1.2 主要特点 、性能

（1）8路高速缓冲放大端子板，输入采用Q9 BNC接头

（2）输入直流耦合和交流耦合可选（硬件选择）

(3) 输入阻抗1KΩ和1MΩ可选（硬件选择）

（4）具有1倍、5倍、10倍三种放大增益（硬件选择）

（5）输出可使用DB25插头或IDC扁平缆接出，输出范围为-5V—+5V

（7）输出可完全兼容AC6111，也可配AC1820A、MP420、MP421等板卡使用

（8）电源采用+5V插座接入，有过流保护功能，最大电流0.5A，有LED电源指示灯

（9）尺寸：74mm×133mm

## 1.3 主要参数

(1)输入通道：单端8路

(2)精度：0.1%

(3)输入过压保护范围：瞬时±30V

(4)建立时间：<1us

(5)输出电压：最大±5V

(6)输出电流：最大5mA

(7)工作电流：< 250mA

(8)使用环境要求：0℃-60℃

# 第二章、跳线开关设置

## 2.1输入选择

图6中J0 - J7为输入选择跳线：

1号跳线为直流耦合和交流耦合选择

2号跳线为输入阻抗选择

| 跳线号 | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| 1号 | DC | AC |
| 2号 | 1K | 1M |

图6中G0-G7为增益选择跳线

| 1号 | 2号 | 3号 | 增益 | 输入范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | OFF | OFF | 1 | ±5V |
| OFF | ON | OFF | 5 | ±1V |
| OFF | OFF | ON | 10 | ±0.5V |

# 第三章、使用说明

## 3.1 输入连接

BNC输入：本板提供了8路单端模拟输入通道，使用Q9 BNC接头接入。

AIN0-AIN7：输入通道0-7。

TRIG：触发输入

OCLK：外部时钟输入

端子输入：(如图1所示)

图 1

DA0-DA1：对应D/A输出通道“0”、“1”。

AMPLOW ：伪差分输入。

CNT0：计数器输入。

GND：模拟GND

## 3.2输出线的连接

模拟输出线可接DB25接头也可由IDC20的扁平缆引出，DB25输出可完全兼容AC6111,IDC20可完全兼容MP420、MP421。

P1：DB25插座如图2所示

图 2

输入定义：

AO0-AO15：对应输出通道：0-15

AMPLOW：伪差分输出

DAOUT0、DAOUT1：对应D/A输出通道“0”、“1”

9、22脚：模拟GND

13脚：数字地

CNT0：计数器输出

TRIG：触发输出

OCLK：外部时钟输出

注：除A00-A015以外的其它输出信号，均是于端子和BCN头的相应输入信号直接连接。

扁平缆连接器定义：

P2如图3所示：

图 3

AO0-AO15模拟输出通道：0-15

17、18脚：模拟GND

20脚：触发输出

P3、P4如图4所示：

图 4

A00-A015分别对应输出通道：0-15

P3和P4的1、3、5、7、9、11、13、15、17、19脚：GND

扁平缆连接器P3和P4主要用于AC112的级联。如图5所示

图 5

第一块AC112的P3与第二块AC112的P4使用扁平缆连接，则16个通道均从第二块板的P1即DB25头输出。输出的0-7通道为第二块板的0-7通道，输出的8-15通道为第一块板的0-7通道。

## 3.3 电源

电源输入使用+5V电压，使用普通插头接入，使用插头接入时请注意插头要内正外负。当电源被正确接入时，板上右下角处的电源灯即被点亮。

## 3.4 使用注意事项

本板在使用中应注意：

（1）模拟输入信号应注意不要超过±30V，尤其不要与高压电路搭碰，否则会造成严重损坏。

（2）输入信号线应使用屏蔽线，并按正确方法将外屏蔽层可靠接地。

（3）不使用的模拟输入通道应在本板的BNC输入端对地短接，以避免多路选择器的通道串扰。

（4）尽量避免高频干扰，高频干扰会增大 AC112的输出噪声。

# 第四章、附录

## 4.1 AC112示意图

图6